## Cover
成都开图医疗系统科技有限公司 ChengDu Keyto Medical System Technology Corporation
项目代码： | NPI-2101001
文档编号： | DOC2111001
文档名称： | SADP16测试用例
拟制：莫海峰 |  | 审核：李阳 | 批准：吴胜勇
日期：2023年9月14日 |  | 日期：2023年9月18日 | 日期：2023年9月18日
历史版本
版本号 | 更改内容 |  | 修改人 | 日期
R3.0 | 1.整理每一种协议单独一个列表 2.细化测试步骤 |  | 莫海峰 | 2023-09-14
R2.0 | 改善测试项 |  | 莫海峰 | 2023-08-22
R1.0 | 初次发布 |  | 黄磊 | 2022-03-05

## 功能测试
SRS ID | 需求类别 | 需求描述 | TST-ID | 是否测试？ | 测试步骤 | 期望结果 | 观察结果 | Pass/Fail | 测试签名 | 备注
SRS-ADP160001 | 功能需求 | 通过ST-Link下载程序 | TST-ADP160001 |  | 1. 连接好ST-Link线缆，板卡上电； 2. 在PC上打开STM32CubeProgrammer软件，选中被测程序，下载，并观察下载是否成功(下载流程见附页)； 3. 观察设备软件版本是否与被测程序的文件名称一致，软件版本通过查看文件名字方式获取，设备软件版本通过SADP16上位机软件，寄存器查询命令，获取寄存器地址90的值； | 2. 下载成功； 3. 能够升级程序，且软件版本号是一致的； | 2. 下载成功，是吗？ [ ]Yes, [ ]No 3. 软件版本为： ，查询到的实际版本为： ，软件版本号是一致的，是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160002 | 功能需求 | 通过串口升级bin程序 | TST-ADP160002 |  | 1.使用上位机修改寄存器地址80的值（波特率）分别为9600/19200/38400/115200(修改方式见规格书的9上位机测试软件说明)。 2.使用downloader64升级软件，选择相应的波特率和bin程序进行升级(需要分别测试485和232升级程序)。 3.升级进度到50%后，设备断电，重新开始升级bin程序。 4.观察bin程序升级结果。 5.测试完成后，使用上位机相应波特率连接设备，在"寄存器设备"里点击"恢复出厂设置"。 | 4.bin程序升级成功。 | 4.bin程序升级成功。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160003 | 功能需求 | ADP老化24小时后功能正常。 | TST-ADP160003 |  | 1.ADP固定，供电。 2.拨码开关4开关一次。观察ADP动作。 3.24小时后观察ADP状态。 4.断电重启ADP。 | 2.ADP反复进行规律性运动。 3.24小时后ADP无报错，持续运动。 | 2.ADP反复进行规律性运动。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 3.24小时后ADP无报错，持续运动。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160004 | 功能需求 | 吸排液，试剂混匀； | TST-ADP160004 |  | 排液前需要吸液，排液体积不能大于吸液总体积(第一次吸排液有背隙) 1.连接上位机软件，先扫描地址和初始化设备，配置吸液体积为1000，点击吸液的执行。 2.观察设备是否按默认速度吸液10ul，在电机稳定后查询寄存器地址20的值。 3.配置排液体积为1000，点击执行。 4.观察设备是否按默认速度排液10ul，在电机稳定后，查询寄存器地址20 的值。 5.初始化后，修改吸液体积为最大100000，点击吸液的执行。 6.观察设备是否按照设置参数吸液1000ul。在电机稳定后，查询寄存器地址20的值。 7.修改排液体积为最大100000，点击排液的执行。 8.观察设备是否按照设置参数排液1000ul，在电机稳定后，查询寄存器地址20的值。 9.修改吸液速度为最大2000，点击吸液的执行。 10.观察吸液过程中速度是否变化。 11.修改吸液速度为最小1，点击吸液的执行。 12.观察吸液过程中速度是否变化。 13.修改排液速度为最大2000，点击排液的执行。 14.观察排液过程中速度是否变化。 15.修改排液熟读为最小1，点击排液的执行。 16.观察排液过程中速度是否变化。 17.使用上位机设备初始化，通过反复吸液排液进行试剂（使用带墨水未混匀的水测试）混匀。 | 2.设备按默认速度吸液10ul，寄存器地址20(当前电机位置)的值为4706±3。 4.设备按默认速度排液10ul，寄存器地址20(当前电机位置)的值为2048±3。 6.设备按默认速度吸液1000ul，寄存器地址20(当前电机位置)的值为243195±3。 8.设备按默认速度排液1000ul，寄存器地址20(当前电机位置)的值为2048±3。 10.吸液过程中按照最大速度移动。 12.吸液过程中按照最小速度移动。 14.排液过程中按照最大速度移动。 16.排液过程中按照最小速度移动。 17.多次吸排液后，试剂被混匀。 | 2.设备按默认速度吸液10ul，寄存器地址20(当前电机位置)的值为4706±3。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备按默认速度排液10ul，寄存器地址20(当前电机位置)的值为2048±3。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 6.设备按默认速度吸液1000ul，寄存器地址20(当前电机位置)的值为243195±3。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 8.设备按默认速度排液1000ul，寄存器地址20(当前电机位置)的值为2048±3。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 10.吸液过程中按照最大速度移动。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 12.吸液过程中按照最小速度移动。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 14.排液过程中按照最大速度移动。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 16.排液过程中按照最小速度移动。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 17.试剂被混匀。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160005 | 功能需求 | 检测TIP头, 退TIP头； | TST-ADP160005 |  | 1.连接上位机软件，设备不安装TIP头，点击TIP头查询（或者在寄存器设置里点击寄存器查询）。 2.观察TIP头返回状态（或者寄存器地址3的值）。 3.设备安装取TIP头，点击TIP头查询（或者在寄存器设置里点击寄存器查询）。 4.观察TIP头返回状态（或者寄存器地址3的值）。 5.分别装TIP头和不装TIP头，点击退TIP头的执行。 6.观察设备是否按默认速度退TIP头。 7.修改退TIP头速度为2000，点击退TIP头的执行。 8.观察退TIP头过程中速度是否有变化。 9.修改退TIP头速度为1，点击退TIP头的执行。 10.观察退TIP头过程中速度是否有变化。 11.修改TIP头判断参数为检测到TIP头时顶出，分别装取TIP头和不装TIP头，点击初始化的执行。 12.观察设备是否有退TIP头动作。 | 2.TIP头返回无TIP头（或者查询寄存器地址3的值为0）。 4.TIP头返回有TIP头（或者查询寄存器地址3的值为1）。 6.退掉安装的TIP头。 8.退TIP头过程中按照最大速度移动。 10.退TIP头过程中按照最小速度移动。 12.退TIP头过程中，安装了TIP头才会退TIP头，否则没有退TIP头的动作。 | 2.TIP头返回无TIP头（或者查询寄存器地址3的值为0）。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.TIP头返回有TIP头（或者查询寄存器地址3的值为1）。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 6.推掉安装的TIP头。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 8.退TIP头过程中按照最大速度移动。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 10.退TIP头过程中按照最小速度移动。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 12.退TIP头过程中，安装了TIP头才会退TIP头，否则没有退TIP头的动作。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160006 | 功能需求 | 气压探测液面PLLD(Pressure Liquid Level Detective)； | TST-ADP160006 |  | 1.连接上位机软件，点击液面探测的执行。 2.在10s内，用TIP头触碰液面。 3.设置里查询寄存器，观察地址2是否有返回数值，以及指示灯状态。 4.在10s内，用TIP头不触碰液面。 5.设置里查询寄存器，观察地址2是否有返回数值，以及指示灯状态。 6.修改液面探测的超时时长为0，点击液面探测的执行。 7.TIP头不触碰液面。 8.设置里查询寄存器，观察地址1的返回数值，以及指示灯状态。。 9.设备连接串口调试助手，发送"1>Ld1,10000"(探测到液面后自动上报)。 10.在10s内，用TIP头触碰液面。 11.观察串口调试助手返回数据。 12.设备连接串口调试助手，发送"1>Ld0,10000"(探测到液面后不自动上报)。 13.在10s内，用TIP头触碰液面。 14.观察串口调试助手返回数据。 | 3.TIP头接触液面1-2mm时，LED由绿色变为黄绿色，读寄存器地址2返回数值1。 5.10秒内TIP头不接触液面时，LED由绿色变为红色闪烁三次，读寄存器地址1返回数值22(超时错误)。 8.TIP头不接触液面，LED蓝色不变，读寄存器地址1返回数值1(忙)。 11.触碰液面后，设备自动返回数据"1<3 "(探测到液面)。 14.触碰液面后，设备不会自动返回数据。 | 3.TIP头接触液面1-2mm时，LED由绿色变为黄绿色，读寄存器地址2返回数值1。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 5.10秒内TIP头不接触液面时，LED由绿色变为红色闪烁三次，读寄存器地址2返回数值22(超时错误)。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 8.TIP头不接触液面，LED蓝色不变，读寄存器地址1返回数值1(忙)。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 11.触碰液面后，设备自动返回数据"1<3 "(探测到液面)。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 14.触碰液面后，设备不会自动返回数据。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail |  | 上位机软件液面探测自动功能待增加
SRS-ADP160007 | 功能需求 | 检测气压值 | TST-ADP160007 |  | 1.设备连接RS232，使用串口调试助手默认波特率发送“1>Wr200,8888”指令，进入超级用户模式。 2.在发送“1>Pd1,30,0”指令。 3.观察气压检测返回数据值。 | 3.气压检测值小于500。 | 3.气压检测最大值是 ，小于500。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160008 | 功能需求 | ADP程序擦除，恢复到出厂之前。 | TST-ADP160008 |  | 1、ADP上电，连接上位机，查询确认是否存在软件程序版本； 2、使用STM32CubeProgrammer软件下载Keyto-SADP16-G4_BL-EraseFlash.hex文件，断电重启； | 上电后ADP不亮灯，STM32CubeProgrammer软件查询无程序。 | 1、ADP不亮灯，是吗？[ ]Yes, [ ]No 2、软件查询查不到程序，是吗？[ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160009 | 功能需求 | 样本凝块检测（堵孔检测）。 | TST-ADP160009 |  | 1.使用上位机设置寄存器地址60的值为9(吸排气凝块检测使能)。 2.设置吸液参数为1000，吸液前用手堵住喷嘴，点击吸液的执行，在停止动作后在松开喷嘴。 3.停止动作后，点击状态查询指令。 4.观察查询返回状态及指示灯。 5.设置排液参数为1000，排液前用收堵住喷嘴，点击排液的执行，在停止动作后在松开喷嘴。 6.停止动作后，点击状态查询指令。 7.观察查询返回状态及指示灯。 8.测试完成后，使用上位机相应波特率连接设备，在"寄存器设备"里点击"恢复出厂设置"。 | 4.查询返回值23(吸气凝块)，指示灯红色闪烁4次。 7.查询返回值26(排气凝块)，指示灯红色闪烁7次。 | 4.查询返回值23，指示灯红色闪烁4次。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 7.查询返回值26，指示灯红色闪烁7次。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160010 | 硬件需求 | SADP16能在长期工作后依然能满足额定电压（DC24V）的10%波动下，能正常实现动作; | TST-ADP160010 |  | 1.准备长期工作后的设备，电源调整到21.5V并连接设备进行操作。 2.使用上位机发送初始化指令。 3.观察设备是否动作正常。 4.电源调整到26.5V，使用上位机发送初始化指令。 5.观察设备是否动作正常。 | 3.设备正常初始化。 5.设备正常初始化。 | 3.设备正常初始化。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 5.设备正常初始化。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160011 | 硬件需求 | 电源输入：24VDV±10%，500-1000mA，正常工作时电流不超过500mA，峰值电流不超过1000mA。 | TST-ADP160011 |  | 1.电源调整到21.5V，连接设备并且在设备供电位置串联电流表进行操作。 2.使用上位机设置初始化速度2000，反复进程初始化操作。 3.观察设备动作过程中的正常电流和峰值电流。 4.电源调整到26.5V，使用上位机发送初始化指令(速度2000)。 5.观察设备动作过程中的正常电流和峰值电流。 | 3.动作过程中正常电流小于500mA，峰值电流小于1000mA。 5.动作过程中正常电流小于500mA，峰值电流小于1000mA。 | 3.动作过程中正常电流是 ，小于500mA，峰值电流是 ，小于1000mA。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 5.动作过程中正常电流是 ，小于500mA，峰值电流是 ，小于1000mA。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160012 | 硬件需求 | 1、SADP16在额定电压的条件下，长期接电不会对SADP16产生不良的影响; | TST-ADP160012 |  | 1.连接设备线路，通电。 2.拨码开关4拨到on在拨回off，使产品在满工作行程往复不停工作（老化）12小时。 3.观察老化后设备功能是否正常。 | 3.老化后设备功能正常。 | 3.老化后设备功能正常。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160013 | 硬件需求 | 1、SADP16应提供一个高柔拖链线，里面包含：24VDC、GND、485、CAN，DIN，DOUT，具体如下： A. DIN：紧急停止输入，5V电平，SADP16收到高电平时间超过10ms即停止所以运动； B. GPO：当SADP16探测到液面的时候会发出一个10 毫秒的脉冲信号（0V/5V 高低电平，可配置），这个信号用来控制Z 轴停止； C. RS485波特率支持：9600/38400/115200_default； D. CAN波特率支持：100K/125K/250K/500K_default/1M； | TST-ADP160013 |  | 1.使用5V电源连接DIN线和地线，5V电源先关闭。 2.连接上位机软件，先扫描地址和初始化设备，配置吸液体积为100000，点击吸液的执行。 3.在吸液过程中，打开5V电源。 4.观察设备是否停止动作。 5.使用万用表（或示波器）连接拖链线的地线（黑）和DOUT线（紫）测量电压。 6.使用上位机发送液面探测指令，然后使用TIP头触碰液面。 7.观察在探测到液面后（LED变黄绿色），示波器数据。 8.在寄存器设置里，寄存器地址10（AUXOUT输出配置）的值分别修改为1/2，在点击寄存器设置，查询寄存器确认修改成功，最后点击掉电保存，设备重新上电。 9.使用上位机发送液面探测指令，然后使用TIP头触碰液面。 10.观察在探测到液面后（LED变黄绿色），示波器数据。 11.设备连接485通讯，上位机波特率设置为38400（设备默认值）发送初始化指令。 12.观察设备是否正常初始化。 13.在寄存器设置里，寄存器地址80（串口波特率）的值分别修改为9600/115200，在点击寄存器设置，查询寄存器确认修改成功，最后点击掉电保存，设备重新上电。 14.上位机波特率分别设置为9600/115200发送初始化指令。 15.观察设备是否正常初始化。 16.设备连接CAN通讯，使用CAN软件波特率设置为500K（设备默认值）发送"ID:00010001 数据:01400000000001F4"初始化指令。 17.观察设备是否正常初始化。 18.通过485通讯连接上位机，在寄存器设置里，寄存器地址81（CAN波特率）的值分别修改为100/125/250/1000，在点击寄存器设置，查询寄存器确认修改成功，最后点击掉电保存，设备重新上电。 19.CAN软件波特率分别改为100K/125K/250K/1M并发送"ID:00010001 数据:01400000000001F4"初始化指令。 20.观察设备是否正常初始化。 21.测试完成后，使用上位机相应波特率连接设备，在"寄存器设备"里点击"恢复出厂设置"。 | 4.设备动作过程中收到5V输入会停止动作。 7.在探测到液面后，GPO线检测到10ms的5V脉冲。 10.在探测到液面后，GPO线分别检测到5V高电平/5V低电平(输出配置修改为2时，液面探测开始输出5V高电平，探测到液面后输出低电平)。 12.RS485通讯波特率38400通讯正常，设备正常初始化。 15.RS485通讯波特率9600/115200通讯正常，设备正常初始化。 17.CAN通讯波特率500K通讯正常，设备正常初始化。 20.CAN通讯波特率100K/125K/250K/1M通讯正常，设备正常初始化。 | 4.设备动作过程中收到5V输入会停止动作。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 7.在探测到液面后，GPO线检测到10ms的5V脉冲。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 10.在探测到液面后，GPO线分别检测到5V高电平/5V低电平。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 12.RS485通讯波特率38400通讯正常，设备正常初始化。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 15.RS485通讯波特率9600/115200通讯正常，设备正常初始化。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 17.CAN通讯波特率500K通讯正常，设备正常初始化。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 20.CAN通讯波特率100K/125K/250K/1M通讯正常，设备正常初始化。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail |  | 开发确认急停功能待定
SRS-ADP160014 | 硬件需求 | 2、SADP16应提供LED指示工作状态，应包含：空闲、液面探测、吸排液中、错误； | TST-ADP160014 |  | 1.下载程序的设备重新上电，观察LED状态，安装TIP头并观察安装前后LED状态。 2.连接上位机软件，先扫描地址和初始化设备，配置吸液体积为100000，点击吸液的执行。 3.观察吸液过程中LED状态，停止吸液LED状态，通过串口和CAN心跳分别查看吸液过程中及停止后的返回的状态。 4.设置排液体积为100000，点击排液的执行。 5.观察排液过程中LED状态，停止排液LED状态，通过串口和CAN心跳分别查看吸液及过程中及停止后的返回的状态。 6.点击液面探测的执行。 7.在10s内，用TIP头触碰液面。 8.观察探测到液面后LED状态并通过串口查询寄存器2确认TIP头是否在位。 9.再次执行液面探测，在10秒内TIP头不触碰液面。 10.观察没有探测到液面LED状态并查询当前状态是否为超时。 11.退TIP头设置为"始终退TIP头"，安装TIP头后，在推力板和外壳之间用大小合适的螺丝刀顶住无法推出TIP头，点击退TIP头的执行。 12.设备丝母停止后，观察LED状态，再点击状态查询查看返回数据。 13.设备初始化，不安装TIP头，在丝母和推力板之间用大小合适的螺丝刀顶住丝母无法向下移动，初始化的执行。 14.设备丝母停止后，观察LED状态，再点击状态查询查看返回数据。 | 1.上电LED亮彩色后熄灭，安装TIP头到位后LED长亮绿色。 3.吸液过程中LED亮蓝色，停止吸液后LED不亮。吸液过程中返回状态值1表示忙，停止后返回状态值为0表示空闲。 5.排液过程中LED亮蓝色，停止排液后LED不亮。排液过程中返回状态值1表示忙，停止后返回状态值为0表示空闲。 8.探测到液面后LED亮黄绿色，查询寄存器2的值为1，表示探测到液面。 10.没有探测到液面LED红灯闪烁（连续闪烁三次），返回状态值为22表示超时报警。 12.退TIP头失败LED红灯闪烁（连续闪烁两次），返回状态值为21表示退TIP头失败。 14.LED闪烁暗红色（连续闪烁三次），返回状态值为52表示光耦1错误。 | 1.上电LED亮彩色后熄灭，安装TIP头到位后LED长亮绿色。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 3.吸液过程中LED亮蓝色，停止吸液后LED不亮。吸液过程中返回状态值1表示忙，停止后返回状态值为0表示空闲。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 5.排液过程中LED亮蓝色，停止排液后LED不亮。排液过程中返回状态值1表示忙，停止后返回状态值为0表示空闲。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 8.探测到液面后LED亮黄绿色，查询寄存器2的值为1，表示探测到液面。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 10.没有探测到液面LED红灯闪烁（连续闪烁三次），返回状态值为22表示超时报警。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 12.退TIP头失败LED红灯闪烁（连续闪烁两次），返回状态值为21表示退TIP头失败。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 14.LED闪烁暗红色（连续闪烁三次），返回状态值为52表示光耦1错误。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160015 | 硬件需求 | 3、SADP16应提供拨码开关来设置地址、485和CAN的120欧电阻选择； | TST-ADP160015 |  | 1连接上位机软件，确认地址拨码开关4-8全拔到OFF，点击扫描。 2.观察是否能扫描地址。 3.地址拨码开关4-8全拨到ON，设备断电，从新上电。 4.上位机关闭串口后重新打开串口，点击扫描。 5.观察是否能扫描地址。 6.设备断电情况下，使用万用表测量拨码之前电路板J4的CANH和CANL之间电阻、485+和485-之间的电阻。 7.将编号1、2的拨码拨为ON，再用万用表测量CANH和CANL,485+和485-之间电阻值，确认是否变为120欧。 | 2.设备地址扫描为1。 5.设备地址扫描为32。 6.拨拨码开关之前测量CANH和CANL之间、485+和485-之间电阻值应在66k欧左右。 7.拨拨码开关之后测量CANH和CANL之间、485+和485-之间电阻值应在120欧左右。 | 2.设备地址扫描为1。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 5.设备地址扫描为32。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 6.拨拨码开关之前测量CANH和CANL之间、485+和485-之间电阻值应在66k欧左右。 是吗？[ ]Yes, [ ]No 7.拨拨码开关之后测量CANH和CANL之间、485+和485-之间电阻值应在120欧左右。是吗？[ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160016 | 机械需求 | 1、SADP16应当满足吸排液量最大值不低于1000ul; | TST-ADP160016 |  | 1.设备安装在精度测试工装上，装1000ul TIP头，称上需要放试剂(水)。 2.工具选择TIP1000F-S-D1000参数，点击开始测试。 3.测试完成后查看返回数据。 | 3.测试数据精度≤2%,CV≤1.5%。 | 3.测试数据精度是 ，CV是 ，精度≤2%,CV≤1.5%。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160017 | TIP兼容需求 | 1、SADP16应当满足兼容tecan TIP头（DITIS）10,50,200,1000ul | TST-ADP160017 |  | 1.分别使用tecan TIP头的10/50/200/1000ul安装在ADP上。 2.使用上位机，进行吸排液操作。 3.观察吸排液是否正常，吸液后不操作设备观察TIP头是否会挂液。 4.使用上位机，进行退TIP头操作。 5.观察退TIP头是否正常。 | 3.使用tecan TIP头吸排液正常，吸液后TIP头不挂液。 5.退TIP头正常。 | 3.使用tecan TIP头吸排液正常且吸液后TIP头不挂液。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 5.退TIP头正常。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160018 | 功能需求 | 1、SADP16最快排液速度不低于1500ul/s | TST-ADP160018 |  | 1.使用串口调试助手设置寄存器地址82的值为1（运动完成后主动上传数据）。 2.发送1>Ia100000,500,10指令，先吸液1000ul，在发送1>Da100000,0,2000,10指令，排液1000ul。 3.通过串口调试助手开始排液和排液完成的时间记录排液时间，算出排液速度。 | 3.使用2000的速度排液1000ul的时间应≤0.79s（在运动过程中有加速和减速的过程，），即最大排液速度应达到1500ul/s。 | 3.使用2000的速度排液1000ul时间是 ，小于等于0.79s，即最大排液速度能达到1500ul/s。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160019 | 功能需求 | SADP16应当具备识别气泡和液面功能 | TST-ADP160019 |  | 1.使用上位机设置寄存器地址60的值为18(吸排气气泡检测使能)。 2.设置吸液参数为1000，吸取带气泡的肥皂水，点击吸液的执行，在吸液过程中确保吸到一定量的气泡。 3.停止动作后，点击状态查询指令。 4.观察查询返回状态及指示灯。 5.设置排液参数为1000，先吸入带气泡的肥皂水，然后点击排液。 6.停止动作后，点击状态查询指令。 7.观察查询返回状态及指示灯。 8.测试完成后，使用上位机相应波特率连接设备，在"寄存器设备"里点击"恢复出厂设置"。 识别液面见测试用例TST-ADP160006 | 4.查询返回值24吸气气泡，指示灯红色闪烁5次。 7.查询返回值27排气气泡，指示灯红色闪烁8次。 | 4.查询返回值为24吸气气泡，指示灯红色闪烁5次。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 7.查询返回值为27排气气泡，指示灯红色闪烁8次。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail |  | 识别气泡功能待定
SRS-ADP160020 | 硬件需求 | 在满足下面要求时应该能取TIP头：在Z轴速度不超过60mm/S，施加28±2N.的力不到1 秒钟； | TST-ADP160020 |  | 1.ADP设备安装在升降台上，设置Z轴下降速度≤60mm/s，装TIP头的力为28±2N,时间不到1秒钟。 2.观察TIP头是否安装成功。 | 2.TIP头安装成功。 | 2.TIP头安装成功。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail |  | 测力计
SRS-ADP160021 | 功能需求 | 1、气压探测液面速度应当满足：当SADP16装载1000ulTIP头以250mm/s速度下降时，在50ms内探测到液面，并将信号传出 | TST-ADP160021 |  | 1.ADP设备安装在液面探测工装上，安装1000ul的TIP头，设置为250mm/s的速度下降。 2.设置寄存器地址82的值为1（运动完成后主动上传数据）。 3.使用串口调试助手发送1>Ld1,3000指令。 4.通过串口调试助手反馈的发送指令时间和探测液面完成时间，算出探测液面反应时间。 | 4.探测液面时间差50ms内，探测到液面后Z轴停止下降。 | 4.探测液面时间差为 ，小于50ms；探测到液面后Z轴停止下降。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160022 | 功能需求 | 1、 SADP16使用不同规格TIP头应满足下表排液精度需求 | TST-ADP160022 |  | 注：试剂使用水测试，带F的TIP头型号表示带滤芯，没有F的TIP头型号表示不带滤芯 1.分别使用10F/10ul型号的TIP头分别单吸单排2/5/10ul，观察排液精度。 2.分别使用50F/50ul型号的TIP头分别单吸单排5/10/50ul，观察排液精度。 3.分别使用200F/200ul型号的TIP头分别单吸单排10/50/200ul，观察排液精度。 4.分别使用1000F/1000ul型号的TIP头分别单吸单排10/100/1000ul，观察排液精度。 5.分别使用1000F/1000ul型号的TIP头分别单吸多排100/50/20ul，观察排液精度。 6.分别使用200F/200ul型号的TIP头分别单吸单排50/10ul，观察排液精度。 7.分别使用50F/50ul型号的TIP头分别单吸单排10ul，观察排液精度。 | 1.精度分别≤6%/2.5%/3%，CV分别≤8%/1.5%/2%。 2.精度分别≤5%/3%/2%，CV分别≤2%/1%/0.75%。 3.精度分别≤5%/2%/1%，CV分别≤2%/0.75%/0.75%。 4.精度分别≤7.5%/2%/1%，CV分别≤3.5%/0.75%/0.75%。 5.精度分别≤3%/5%/7.5%，CV分别≤2%/2%/3%。 6.精度分别≤5%/5%，CV分别≤1.5%/2%。 7.精度分别≤6%，CV分别≤3%。 | 1.精度分别是 ，分别≤6%/2.5%/3%，CV分别是 ，分别≤8%/1.5%/2%。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 2.精度分别是 ，分别≤5%/3%/2%，CV分别是 ，分别≤2%/1%/0.75%。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 3.精度分别是 ，分别≤5%/2%/1%，CV分别是 ，分别≤2%/0.75%/0.75%。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 4.精度分别是 ，分别≤7.5%/2%/1%，CV分别是 ，分别≤3.5%/0.75%/0.75%。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 5.精度分别是 ，分别≤3%/5%/7.5%，CV分别是 ，分别≤2%/2%/3%。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 6.精度分别是 ，分别≤5%/5%，CV分别是 ，分别≤1.5%/2%。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 7.精度分别是 ，分别≤6%，CV分别是 ，分别≤3%。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160023 | 功能需求 | 1、≤25 nl/增量 | TST-ADP160023 |  | 1.设备通过232线连接上位机，先执行初始化。 2.填写吸液参数为1，在点击吸液执行(因为第一次吸液会有背隙，第一次吸液增量不做参考)。 3.在寄存器设置里进行寄存器查询，确认寄存器地址20的值为2300。 4.填写吸液参数为1（10nl<25nl），在点击吸液执行。 5.吸液完成后，再次在寄存器设置里进行寄存器查询。 6.观察寄存器地址20的值。 7.填写排液参数为1，在点击排液执行(因为第一次排液会有背隙，第一次吸液增量不做参考)。 8.在寄存器设置里进行寄存器查询，确认寄存器地址20的值为2050。 9.填写排液参数为1（10nl<25nl），在点击排液执行。。 10.观察寄存器地址20的值。 | 6.寄存器地址20的值为2302，电机向上移动位置2。 10.寄存器地址20的值为2048，电机向下移动位置2。 | 6.寄存器地址20的值为2302，电机向上移动位置2(两个增量10nl左右)＜25nl。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 10.寄存器地址20的值为2048，电机向下移动位置2(两个增量10nl左右)＜25nl。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail |  | 增量计算方法(理论值) 一圈排液量=最大排量/丝杆圈数=1041/60=17.35ul 增量=一圈排液量/一圈编码器计数值=17.35/4096=4.2nl
SRS-ADP160024 | 功能需求 | SADP16应兼容CAN和485通讯协议； | TST-ADP160024 |  | 1.设备连接CAN接头，通过CAN软件发送CAN协议的初始化指令。 2.观察设备是否动作正常。 3.设备连接485接头和RS232接头，分别通过上位机发送初始化指令。 4.观察设备是否动作正常。 CAN和485见测试用例TST-ADP160016 | 2.设备正常初始化。 4.设备正常初始化。 | 2.设备正常初始化。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 4.设备正常初始化。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160025 | 功能需求 | SADP16应同时支持CAN和485与上位机进行通讯，可以无缝切换； | TST-ADP160025 |  | 1.设备同时连接CAN接头和485接头，上电进行测试。 2.通过CAN软件发送CAN协议的初始化指令，完成后CAN软件不关闭一直打开，打开CAN心跳观察监控数据是否正常，空闲时状态为0，忙时状态为1，其他状态与串口状态一致。 3.在CAN软件打开的状态下，通过上位机发送初始化指令。 4.观察两次动作是否正常，CAN通讯和串口通讯是否可以无缝切换。 | 4.CAN通讯和串口通讯可以无缝切换，可以通过CAN心跳观察到设备状态。 | 4.CAN通讯和串口通讯可以无缝切换，可以通过CAN心跳观察到设备状态。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160026 | 功能需求 | 3、 RS-485 OEM 通讯协议： OEM 通讯是一个稳健的协议，包括从传输错误自动恢复。在工作期间，上位机 负责连续询问（轮询）SADP16设备状态。 | TST-ADP160026 |  | 1.连接RS-485，使用串口调试助手，按照OEM通讯协议发送AA 01 05 49 74 32 30 30 FF初始化指令。 2.观察设备是否正常初始化。 | 2.设备正常初始化动作。 | 2.设备初正常始化动作。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160027 | 功能需求 | 4、 RS-485 DT 通讯协议： 可以从能够以9600 波特，8 位、无奇偶生成ASCII 字符的任何终端或终端件仿真程序轻松使用DT 协议。 | TST-ADP160027 |  | 1.连接RS-485，使用串口调试助手，按照DT通讯协议发送1>It,200,,0指令。 2.观察设备是否正常初始化。 | 2.设备正常初始化。 | 2.设备正常初始化。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160028 | 功能需求 | CAN心跳修改 | TST-ADP160028 |  | 1、ADP连接串口线，使用CAN分析仪连接ADP，读取ADP是否有心跳； 2、使用串口调试助手，输入1>Wr83,3000,观察心跳间隔是否变为3秒一次返回。 | 1、连接CAN分析仪后，ADP有心跳； 2、修改心跳间隔，ADP心跳间隔改变。 | 1、连接CAN分析仪后，ADP有心跳，是吗？ [ ]Yes, [ ]No 2、修改心跳间隔为3秒，ADP心跳间隔变为3秒，是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160029 | 软件需求 | 1、 应当有配套UI测试软件用于客户端以及内部测试 | TST-ADP160029 |  | 1.使用配套的UI软件进行测试。 2.观察使用是否正常，功能是否完整。 | 2.配套的软件使用正常，功能完整。 | 2.配套的软件使用正常，功能完整。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160030 | 功能需求 | 1、 协议自动检测 设备固件自动检测正在使用的协议。可以同时支持CAN，RS-485 DT和OEM协议 | TST-ADP160030 |  | 1.设备同时连接CAN接头和485接头，上电进行测试。 2.通过CAN软件，按照CAN协议发送ID:00010001 数据:01400000000001F4初始化指令。 3.观察设备是否正常动作。 4.使用串口调试助手，按照OEM通讯协议发送AA 01 05 49 74 32 30 30 FF指令。 5.观察设备是否正常动作。 6.使用串口调试助手，按照DT通讯协议发送1>It,200,,0指令。 7.观察设备是否正常动作。 | 3.设备正常初始化动作。 5.设备正常初始化动作。 7.设备正常初始化动作。 | 3.设备正常初始化动作。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 5.设备正常初始化动作。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 7.设备正常初始化动作。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160031 | 功能需求 | 2、多帧指令识别 | TST-ADP160031 |  | 1、连接串口调试助手，按照OEM格式发送AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21 指令，观察是否初始化 2、发送AA 01 03 AB 78 93 AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21 BC 21 23 34 指令，观察是否初始化 3、发送19 AA 01 23 AA 01 19 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 49 61 31 30 30 30 30 2C 32 30 30 2C 30 D6 BA指令，观察是否初始化与吸液 | ADP正常初始化、吸液 | 1.设备正常初始化动作。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 2.设备正常吸液动作。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160032 | 功能需求 | 3、ADP光耦抗干扰测试 | TST-ADP160032 |  | 1、连接好电源，连接串口调试助手，打开电源，发送初始化指令； 2、断电重启，发送初始化操作，重复测试8小时。 | ADP正常初始化和吸液 | 1.设备正常初始化动作。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160033 | 尺寸需求 | 1、SADP16应当满足气缸外壁以及退TIP头机构最大尺寸≤9mm； | TST-ADP160033 |  | 1.ADP安装成整机(不包括电机)。 2.使用游标卡尺测量ADP整机不同位置的厚度。 3.观察测量数据是否≤9mm。 | 3.ADP整机厚度≤9mm。 | 3.ADP整机厚度≤9mm。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160034 | 尺寸需求 | 2、SADP16应当满足多联安装间距9mm，展开至18mm可独立升降； | TST-ADP160034 |  | 1.使用4台ADP设备，对装在升降台上。 2.使用游标卡尺测量设备的间距在18±0.5mm。 3.依次单独操作每一台ADP设备升降。 4.观察设备独立升降是否正常。 | 2.设备间距在18±0.5mm。 4.设备独立升降正常。 | 2.设备间距在18±0.5mm。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 4.设备独立升降正常。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160035 | 尺寸需求 | 3、SADP16应当满足多联对装实现9mm独立升降。 | TST-ADP160035 |  | 1.使用4台ADP设备，对装在升降台上。 2.使用游标卡尺测量设备的间距在9±0.5mm。 3.依次单独操作每一台ADP设备升降。 4.观察设备独立升降是否正常。 | 2.设备间距在9±0.5mm。 4.设备独立升降正常。 | 2.设备间距在9±0.5mm。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 4.设备独立升降正常。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160036 | 试剂兼容性需求 | 1、塑胶件长期接触试剂；不得有变形、开裂等相关的异常现象发生； | TST-ADP160036 |  |  |  |  | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160037 | 试剂兼容性需求 | 2、橡胶件接触试剂；不得有明显破损，尺寸变形不得超出3%；体积变形不得超出1%； | TST-ADP160037 |  |  |  |  | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160038 | 试剂兼容性需求 | 3、在长期过试剂使用过后，不得有明显的性能变化； | TST-ADP160038
SRS-ADP160039 | 试剂兼容性需求 | 4、能兼容所有环保和医疗仪器上的常用无毒害试剂； | TST-ADP160039 |  | 1.使用甘油（密度1.25）进行精度测试，并观察测试结果。 2.使用液体石蜡（密度0.83）进行精度测试，并观察测试结果。 3.使用润滑油（密度0.9）进行精度测试，并观察测试结果。 4.使用液体硅酸钠SP38（密度1.368）进行精度测试，并观察测试结果。 5.使用液体硅酸钠SP50（密度1.526）进行精度测试，并观察测试结果。 | 1.使用甘油测试能达到精度要求。 2.使用液体石蜡测试能达到精度要求。 3.使用润滑油测试能达到精度要求。 4.使用硅酸钠SP38测试能达到精度要求。 5.使用硅酸钠SP50测试能达到精度要求。 | 1.使用甘油测试能达到精度要求。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 2.使用液体石蜡测试能达到精度要求。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 3.使用润滑油测试能达到精度要求。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 4.使用硅酸钠SP38测试能达到精度要求。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 5.使用硅酸钠SP50测试能达到精度要求。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160040 | 消毒耐受需求 | 1、SADP16表面以及标贴应当满足外表面可以使用医用酒精和5%浓度84消毒液擦拭后，不会掉色和被腐蚀 | TST-ADP160040 |  | 1.使用医用酒精擦拭设备外表面和标贴。 2.观察设备外表面和标贴是否掉色和被腐蚀。 3.使用5%浓度84消毒液擦拭设备外表面和标贴。 4.观察设备外表面和标贴是否掉色和被腐蚀。 | 2.酒精擦拭设备外表面不会掉色和被腐蚀。 4.5%浓度84消毒液擦拭设备外表面不会掉色和被腐蚀。 | 2.酒精擦拭设备外表面不会掉色和被腐蚀。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 4.5%浓度84消毒液擦拭设备外表面不会掉色和被腐蚀。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160041 | 产品安装需求 | 1、SADP16应当满足安装面与喷嘴在水平面XY方向上综合误差≤0.5mm； | TST-ADP160041 |  | 1.设备固定在喷嘴偏差测试工装上。 2.使Z轴下降到底面。 3.使用游标卡尺测量ADP16的喷嘴和工装底面的标准点偏差。 | 3.喷嘴落点与工装标记点位置误差≤0.5mm。 | 3.喷嘴落点与工装标记点位置误差为 ，小于等于0.5mm。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160042 | 外观需求 | 1、外观不得有划伤，不得有明显披锋等其他异常； | TST-ADP160042 |  | 1.观察整机外观是否有划伤。 2.观察整机表面是否有坡峰。 | 1.整机外观无划伤。 2.整机表面无坡峰。 | 1.整机外观无划伤。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 2.整机表面无坡峰。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160043 | 外观需求 | 2、不得有引线破损，铜线外露，外观锐边等伤人风险； | TST-ADP160043 |  | 1.观察整机外观是否有锐边。 2.观察设备引线是否有破损，线芯是否外露。 | 1.整机外观无锐边。 2.设备引线无破损，线芯无外露。 | 1.整机外观无锐边。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 2.设备引线无破损，线芯无外露。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail

## KT-DT指令测试
SRS-ID | 需求类别 | 需求描述 | TST-ID | 是否测试？ | 测试步骤 | 期望结果 | 观察结果 | Pass/Fail | 测试签名 | 备注
SRS-ADP200080 | 初始化 | 功能需求 | TST-ADP200080 |  | 1.使用UartAssist软件，波特率使用38400，打开串口。 2.设备分别安装TIP/不安装TIP，发送(1>It500,100,0)指令:初始化始终顶出TIP头。观察设备动作及返回数据。 3.设备安装TIP并使用外力顶住TIP使设备动作时无法顶出TIP头，发送(1>It500,100,0)指令:初始化始终顶出TIP头。观察设备动作。发送(1>Rr1)指令:查询寄存器1设备状态。观察返回数据。 4.设备分别安装TIP/不安装TIP，发送(1>It500,100,1)指令:初始化检测到TIP头时顶出。观察设备动作及返回数据。 5.设备分别安装TIP/不安装TIP，发送(1>It500,100,2)指令:初始化始终不顶出TIP头。观察设备动作及返回数据。 6.发送(1>It500,100,3)指令:初始化顶出TIP头参数3。观察设备动作及返回数据。 7.发送(1>It500,101,0)指令:初始化功率参数101。观察设备动作及返回数据。 8.发送(1>It9,100,0)指令:初始化速度参数9。观察设备动作及返回数据。 9.发送(1>It1001,100,0)指令:初始化速度参数1001。观察设备动作及返回数据。 | 2.设备动作:初始化时始终顶出TIP头。返回(1<2):执行成功。 3.设备动作:红色指示灯连续闪烁两次。返回(1<21:21):顶出TIP头失败报警。 4.设备动作:初始化检测到TIP头时才会顶出TIP头。返回(1<2):执行成功。 5.设备动作:初始化始终不顶出TIP头。返回(1<2):执行成功。 6.设备动作:无，返回(1<10)参数超限。 7.设备动作:无，返回(1<10)参数超限。 8.设备动作:无，返回(1<10)参数超限。 9.设备动作:无，返回(1<10)参数超限。 | 2.设备动作:初始化时始终顶出TIP头。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:红色指示灯连续闪烁两次。返回(1<21:21):顶出TIP头失败报警。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:初始化检测到TIP头时才会顶出TIP头。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.设备动作:初始化始终不顶出TIP头。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 6.设备动作:无，返回(1<10)参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 7.设备动作:无，返回(1<10)参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 8.设备动作:无，返回(1<10)参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 9.设备动作:无，返回(1<10)参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200081 | 吸液、排液 | 功能需求 | TST-ADP200081 |  | 1.发送(1>Ia104000,500,10)指令:吸液1040ul。观察设备动作及返回数据。设备停止动作后发送(1>Rr20)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 2.步骤1重复执行1次。观察设备动作及返回数据。 3.发送(1>Da50000,5000,500,10)指令:排液500ul回吸50ul。观察设备动作及返回数据。设备停止动作后发送(1>Rr20)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 4.发送(1>Da54000,0,500,10)指令:排液540ul回吸0ul。观察设备动作及返回数据。设备停止动作后发送(1>Rr20)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 5.步骤3重复执行1次，观察设备动作及返回数据。 6.发送(1>Ia1000,2001,10)指令:吸液速度参数2001。观察设备动作及返回数据。 7.发送(1>Ia1000,0,10)指令:吸液速度参数0。观察设备动作及返回数据。 8.发送(1>Ia1000,500,2001)指令:吸液截流速度参数2001。观察设备动作及返回数据。 9.发送(1>Ia104001,500,10)指令:吸液1040.01ul。观察设备动作及返回数据。 | 1.设备动作:活塞向上运动。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:250867)。 2.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。 3.设备动作:活塞向下运动一大段然后向上运动一小段(回吸)。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:130128)。 4.设备动作:活塞向下运动。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:0)。 5.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。 6.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。 7.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。 8.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。 9.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。 | 1.设备动作:活塞向上运动。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:250867)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:活塞向下运动一大段然后向上运动一小段(回吸)。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:130128)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:活塞向下运动。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:0)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 6.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 7.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 8.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 9.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200082 | 检测TIP/去TIP | 功能需求 | TST-ADP200082 |  | 1.设备分别安装TIP/不安装TIP，发送(1>Dt500,0)指令:始终顶出TIP头。观察设备动作及返回数据。 2.设备分别安装TIP/不安装TIP，发送(1>Dt500,1)指令:检测到TIP头时顶出。观察设备动作及返回数据。 3.发送(1>Dt1001,0)去TIP速度参数1001。观察设备动作及返回数据。 4.发送(1>Dt9,0)去TIP速度参数9。观察设备动作及返回数据。 5.发送(1>Dt500,2)去TIP顶TIP参数2。观察设备动作及返回数据。 | 1.设备动作:始终顶出TIP头。返回(1<2):执行成功。 2.设备动作:检测到TIP头时顶出。返回(1<2)执行成功。 3.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。 4.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。 5.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。 | 1.设备动作:始终顶出TIP头。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.设备动作:检测到TIP头时顶出。返回(1<2)执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200083 | 液面探测 | 功能需求 | TST-ADP200083 |  | 1.发送(1>Ld0,10000)指令:液面探测,不自动上报、超时10秒。观察设备动作及返回数据。10秒内用手触碰枪口。观察设备动作。 2.发送(1>Rr2)指令:查询寄存器2是否探测到液面。观察返回数据。 3.发送(1>Ld1,10000)指令:液面探测,自动上报、超时10秒。观察设备动作及返回数据。10秒内用手触碰枪口。观察设备动作及返回数据。 4.发送(1>Ld1,5000)指令:液面探测,自动上报,超时5秒。超过5s不触碰枪口。观察设备动作。发送(1>Rr1)指令:查询寄存器1设备状态。观察返回数据。 5.发送(1>Ld1,0)指令:液面探测,自动上报，超时0秒。大于60秒不触碰枪口。观察设备动作。发送(1>Rr1)指令:查询寄存器1设备状态。观察返回数据。发送(1>It500,100,2):设备初始化。 6.发送(1>Ld2)指令:液面探测,自动上报参数2。观察设备动作及返回数据。 7.发送(1>Ld1,100001)指令:液面探测,超时时间100001秒。观察设备动作及返回数据。 8.发送(1>Ia1000,500,10)指令:吸液10ul。发送(1>Rr20)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。发送(1>Ld1,10000)指令:液面探测默认小容积模式。等待2秒触碰枪头触发。发送(1>Rr20)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 9.发送(1>Rr20)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。发送(1>Ld1,10000,1)指令:液面探测大容积模式。等待2秒触碰枪头触发。发送(1>Rr20)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 | 1.设备动作:指示灯变为蓝色，活塞缓慢向上运动。返回(1<2):执行成功。触碰枪口后，设备动作:指示灯变为黄色。 2.查询返回(1<0:1):探测到液面。 3.设备动作:指示灯变为蓝色，活塞缓慢向上运动。返回(1<2):执行成功。触碰枪口后，设备动作:指示灯变为黄色。返回(1<3):探测到液面 4.不触碰枪口5秒后，设备动作:红色指示灯闪烁3次。返回(1<22:22):超时报警。 5.设备动作:指示灯保持蓝色。查询返回(1<1:1):设备忙。 6.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。 7.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。 8.液面探测后电机位置大于探测前电机位置。 9.液面探测后电机位置等于探测前电机位置。 | 1.设备动作:指示灯变为蓝色，活塞缓慢向上运动。返回(1<2):执行成功。触碰枪口后，设备动作:指示灯变为黄色。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.查询返回(1<0:1):探测到液面。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:指示灯变为蓝色，活塞缓慢向上运动。返回(1<2):执行成功。触碰枪口后，设备动作:指示灯变为黄色。返回(1<3):探测到液面。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.不触碰枪口5秒后，设备动作:红色指示灯闪烁3次。返回(1<22:22):超时报警。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.设备动作:指示灯保持蓝色。查询返回(1<1:1):设备忙。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 6.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 7.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 8.液面探测前电机位置为[],液面探测后电机位置为[]。液面探测后电机位置大于探测前电机位置。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 9.液面探测前电机位置为[],液面探测后电机位置为[]。液面探测后电机位置等于探测前电机位置。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200084 | 绝对位置移动 | 功能需求 | TST-ADP200084 |  | 1.发送(1>It500,100,0)指令:设备初始化。 2.发送(1>Mp245760)指令:默认速度移动到绝对位置245760。观察设备动作及返回数据。设备停止动作后发送(1>Rr20)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 3.步骤2重复执行1次。观察设备动作及返回数据。 4.发送(1>Mp0,500000)指令:最大速度移动到绝对位置0。观察设备动作及返回数据。设备停止动作后发送(1>Rr20)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 5.发送(1>Mp245760,500001)指令:500001速度移动到绝对位置245760。观察设备动作及返回数据。 | 2.设备动作:活塞向上运动。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:245760)。 3.设备动作:无。返回(1<2):执行成功。 4.设备动作:活塞向下运动，速度比步骤2的快。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:0)。 5.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。 | 2.设备动作:活塞向上运动。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:245760)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:无。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:活塞向下运动，速度比步骤2的快。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:0)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.设备动作:无。返回(1<10):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200085 | 相对位置上/下移 | 功能需求 | TST-ADP200085 |  | 1.发送(1>Up122880)指令:默认速度相对位置上移122880。观察设备动作及返回数据。设备停止动作后发送(1>Rr20)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 2.步骤1重复执行2次，观察2次设备动作及返回数据。 3.发送(1>Dp122880)指令:默认速度相对位置下移122880。观察设备动作及返回数据。设备停止动作后发送(1>Rr20)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 4.步骤3重复执行2次。观察2次设备动作及返回数据。 | 1.设备动作:活塞向上运动。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:122880)。 2.步骤1重复执行第1次，设备动作:活塞向上运动。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<10:245760)。步骤1重复执行第2次，设备动作:无。返回(1<10):参数超限。 3.设备动作:活塞向下运动。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:122880)。 4.步骤3重复执行第1次，设备动作:活塞向下运动。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:0)。步骤3重复执行第2次，设备动作:无。返回(1<10):参数超限。 | 1.设备动作:活塞向上运动。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:122880)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.步骤1重复执行第1次，设备动作:活塞向上运动。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<10:245760)。步骤1重复执行第2次，设备动作:无。返回(1<10):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:活塞向下运动。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:122880)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.步骤3重复执行第1次，设备动作:活塞向下运动。返回(1<2):执行成功。查询返回(1<0:0)。步骤3重复执行第2次，设备动作:无。返回(1<10):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200086 | 循环 延时指令 | 功能需求 | TST-ADP200086 |  | 1.发送(1>{It500,100,0}3)指令:初始化循环三次。观察设备动作及返回数据。 2.发送(1>{It500,100,0})指令:初始化死循环。观察设备动作及返回数据。三分钟后发送(1>It500,100,2)指令:设备初始化。 3.发送(1>{{It500,100,0L1000Ia10000,500,10L2000}2}3)指令:初始化延时1秒后吸液延时2秒循环两次再嵌套三次循环。观察设备动作及返回数据。 4.发送(1>{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{It500,100,0}1}1}1}1}1}1}1}1}1}1}1}1}1}1}1}1}1}1}1}1)指令:初始化嵌套20个循环。观察设备动作及返回数据。 | 1.设备动作:初始化三次。返回(1<2):执行成功。 2.设备动作:一直执行初始化。返回(1<2):执行成功。 3.设备动作:(初始化延时1秒后吸液延时2秒)流程执行6次。返回(1<2):执行成功。 4.设备动作:初始化1次。返回(1<2):执行成功。 | 1.设备动作:初始化三次。返回(1<2):执行成功。 [ ]Yes,[ ]No 2.设备动作:一直执行初始化。返回(1<2):执行成功。 [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:(初始化延时1秒后吸液延时2秒)流程执行6次。返回(1<2):执行成功。 [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:初始化1次。返回(1<2):执行成功。 [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200087 | 停止指令 | 功能需求 | TST-ADP200087 |  | 1.发送(1>It10,100,0)指令:初始化速度10。在设备动作过程中再发送(1>T)指令:设备停止。观察设备动作及返回数据。 2.发送(1>Dt10)指令:退TIP速度10。在设备动作过程中再发送(1>T)指令:设备停止。观察设备动作及返回数据。 3.发送(1>It500,100,0)指令:初始化。发送(1>Ld1,10000)指令:液面探测。10秒内发送(1>T)指令:设备停止。观察设备动作及返回数据。 4.发送(1>Ia80000,10)指令:吸液800ul速度10。在设备动作过程中再发送(1>T)指令:设备停止。观察设备动作及返回数据。 5.发送(1>Mp245760,10000)指令:移动绝对位置245760速度10000。在设备动作过程中再发送(1>T)指令:设备停止。观察设备动作及返回数据。 6.发送(1>It500,100,0)指令:初始化。发送(1>Ia100000,500,10)指令:吸液1000ul。发送(1>Da100000,0,10,0)指令:排液1000ul速度10。在设备动作过程中再发送(1>T)指令:设备停止。观察设备动作及返回数据。 | 1.设备动作:初始化过程中停止动作。返回(1<2):执行成功。 2.设备动作:退TIP过程中停止动作。返回(1<2):执行成功。 3.设备动作:液面探测过程中停止动作。返回(1<2):执行成功。 4.设备动作:吸液过程中停止动作。返回(1<2):执行成功。 5.设备动作:绝对位置移动中停止动作。返回(1<2):执行成功。 6.设备动作:排液过程中停止动作。返回(1<2):执行成功。 | 1.设备动作:初始化过程中停止动作。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.设备动作:退TIP过程中停止动作。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:液面探测过程中停止动作。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:吸液过程中停止动作。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.设备动作:绝对位置移动中停止动作。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 6.设备动作:排液过程中停止动作。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200088 | 复位指令 | 功能需求 | TST-ADP200088 |  | 1.设备断电重启。发送(1>Ia1000,500,10)指令:吸液10ul。观察设备动作及返回数据。 2.发送(1>It500,100,0)指令:初始化。发送(1>Ia1000,500,10)指令:吸液10ul。观察设备动作及返回数据。 3.发送(1>U)指令:设备复位。观察设备动作。 4.发送(1>Ia1000,500,10)指令:吸液10ul。观察设备动作及返回数据。 | 1.设备动作:无。返回(1<17):设备未初始化。 2.设备动作:初始化后吸液。返回(1<2):执行成功。 3.设备动作:彩色指示灯闪烁一次。 4.设备动作:无。返回(1<17):设备未初始化。 | 1.设备动作:无。返回(1<17):设备未初始化。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.设备动作:初始化后吸液。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:彩色指示灯闪烁一次。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:无。返回(1<17):设备未初始化。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200089 | 参数修改 保存 恢复出厂设置 | 功能需求 | TST-ADP200089 |  | 1.分别发送(1>Rr54)(1>Rr60)指令:查询寄存器54,60的值。观察返回数据。 2.发送(1>Wr54,20Wr60,7)指令:设置寄存器54为20，设置寄存器60为7。分别发送(1>Rr54)(1>Rr60)指令:查询寄存器54,60的值。观察返回数据。 3.设备断电重启。步骤1重复执行1次。 4.步骤2重复执行1次。发送(1>S)指令:掉电保存。设备断电重启。步骤1重复执行1次。 5.发送(1>M123456)指令:恢复出厂设置。设备断电重启。步骤1重复执行1次。 | 1.分别返回(1<17:10),(1<17:0)。 2.分别返回(1<17:20),(1<17:7)。参数设置成功。 3.分别返回(1<17:10),(1<17:0)。参数没有保存。 4.分别返回(1<17:20),(1<17:7)。参数保存成功。 5.分别返回(1<17:10),(1<17:0)。参数恢复为默认值。 | 1.分别返回(1<17:10),(1<17:0)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.分别返回(1<17:20),(1<17:7)。参数设置成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.分别返回(1<17:10),(1<17:0)。参数没有保存。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.分别返回(1<17:20),(1<17:7)。参数保存成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.分别返回(1<17:10),(1<17:0)。参数恢复为默认值。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200090 | 异常状态查询 LED指示 状态清除 报错 | 功能需求 | TST-ADP200090 |  | 1.设备断电重启。观察设备动作。 2.发送(1>It500,100,0)指令:初始化，观察设备动作及返回数据。 3.发送(1>Ia100000,500,10)指令:吸液1000ul。观察设备动作及返回数据。 4.发送(1>Da100000,0,500,10)指令:排液1000ul。观察设备动作及返回数据。 5.发送(1>Wr60,7)指令:设置寄存器60为7。发送(1>Ia2000,500,10)指令:吸液20ul。观察设备动作。发送(1>Rr1)指令:查询寄存器1。观察返回数据。 6.发送(1>Wr1,0)指令:设置寄存器1为0。观察设备动作。发送(1>Rr1)指令:查询寄存器1指令，观察返回数据。 7.用手堵住枪头发送(1>Ia5000,500,10)指令:吸液50ul。观察设备动作。发送(1>Rr1)指令:查询寄存器1指令。观察返回数据。 8.发送(1>Wr43,1)指令:设置寄存器43的值为1。设备不安装TIP，发送(1>Ia2000,500,10)指令:吸液20ul。观察设备动作及返回数据。 9.设备断电拆掉零位光耦挡片再上电，发送(1>It500,100,0)指令:初始化，观察设备动作。发送(1>Rr1)指令:查询寄存器1，观察返回数据。 10.设备断电安装好零位光耦挡片，设备再上电。 11.电机堵转检测功能要求以任意位置、任意速度向上走位到堵转位置均能检测到及报错停止，测试步骤按照<堵转功能检测自动化测试脚本>执行，测试时间8小时。观察是否能够每次正常报错。 | 1.设备动作:彩色指示灯亮一下后熄灭。 2.设备动作:初始化过程中指示灯亮蓝色，初始化完成后熄灭。返回(1<2):执行成功。 3.设备动作:吸液过程中指示灯亮蓝色，吸液完成后熄灭。返回(1<2):执行成功。 4.设备动作:排液过程中指示灯亮蓝色，排液完成后熄灭。返回(1<2):执行成功。 5.设备动作:指示灯闪烁红色6次。查询返回(1<25:25):吸空报警。 6.设备动作:指示灯不再闪烁红色。查询返回(1<0:0):设备空闲。 7.设备动作:指示灯闪烁红色4次。查询返回(1<23:23):吸堵报警。 8.设备动作:指示灯闪烁红色1次。返回(1<20):未检测到TIP头报警。 9.设备动作:指示灯闪烁暗红1次，查询返回(1<50:50):电机堵转错误。 11.堵转检测功能正常。 | 1.设备动作:彩色指示灯亮一下后熄灭。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.设备动作:初始化过程中指示灯亮蓝色，初始化完成后熄灭。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:吸液过程中指示灯亮蓝色，吸液完成后熄灭。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:排液过程中指示灯亮蓝色，排液完成后熄灭。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.设备动作:指示灯闪烁红色6次。查询返回(1<25:25):吸空报警。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 6.设备动作:指示灯不再闪烁红色。查询返回(1<0:0):设备空闲。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 7.设备动作:指示灯闪烁红色4次。查询返回(1<23:23):吸堵报警。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 8.设备动作:指示灯闪烁红色1次。返回(1<20):未检测到TIP头报警。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 9.设备动作:指示灯闪烁暗红1次，查询返回(1<50:50):电机堵转错误。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 11.堵转检测功能正常。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200091 | 发送长数据(长度大于255) | 功能需求 | TST-ADP200091 |  | 1.发送(1>It500,100,0L1000Ia100000,500,10L1000Da100000,0,500,10L1000Dt500L1000It500,100,0L1000Ia100000,500,10L1000Da100000,0,500,10L1000Dt500L1000It500,100,0L1000Ia100000,500,10L1000Da100000,0,500,10L1000Dt500L1000It500,100,0L1000Ia100000,500,10L1000Da100000,0,500,10L1000Dt500L1000It500,100,0L1000Ia100000,500,10L1000Da100000,0,500,10L1000Dt500L1000)指令:超长设备组合动作。观察返回数据。 2.发送(1>It500,100,0)指令:初始化。观察设备动作及返回数据。 3.发送(1>Rr99999999999999999999999999999999999999999999999999999)指令:超长读寄存器超长。观察返回数据。 4.发送(1>It500,100,0)指令:初始化。观察设备动作及返回数据。 | 1.设备没有返回。 2.设备动作:初始化。返回(1<2):执行成功。 3.设备没有返回。 4.设备动作:初始化。返回(1<2):执行成功。 | 1.设备没有返回。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.设备动作:初始化。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备没有返回。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:初始化。返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200092 | 压力数据监控 | 功能需求 | TST-ADP200092 |  | 1.发送(1>Wr200,8888)指令:超级用户。发送(1>Pd1,2000,1)指令:间隔2秒返回压力数据。观察返回数据。 2.用手堵住枪头。观察返回值。 3.发送(1>Pd0)指令:关闭返回压力值。观察返回数据。 | 1.返回(1<2):执行成功。每隔2秒有ADC返回值。 2.返回值逐渐增大。 3.返回(1<2):执行成功。无其他数据返回。 | 1.返回(1<2):执行成功。每隔2秒有ADC返回值。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.返回值逐渐增大。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.返回(1<2):执行成功。无其他数据返回。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail |  | 只有232才会返回数据
SRS-ADP200093 | 抗悬滴功能 | 功能需求 | TST-ADP200093 |  | 1.发送(1>Wr200,8888)指令:超级用户。发送(1>Wr55,1)指令:打开抗悬滴功能。观察返回数据。 2.设备安装1000ulTIP，发送(1>It500,100,2)指令:初始化不推TIP。使用烧杯装适量酒精试剂，手拿烧杯使TIP尖端浸入试剂，发送(1>Ia10000,200,10)指令:吸液100ul。撤走烧杯，发送(1>Pc1)指令:打开抗悬滴。观察TIP尖端60秒。 | 1.返回(1<2):执行成功。 2.返回(1<2):执行成功。ADP电机一直处于运动状态，TIP尖端60秒内无液体流出。 | 1.返回(1<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.返回(1<2):执行成功。ADP电机一直处于运动状态，TIP尖端60秒内无液体流出。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200094 | 吸液跟随 排液跟随 | 功能需求 | TST-ADP200094 |  | 1.连接Z轴和ADP16，串口通讯连接Z轴的通讯，设备通电。 2.发送(1>It500,100,0)指令:ADP初始化。发送(41>Zz50000)指令:Z轴初始化。观察设备动作及返回数据。 3.发送(1>Iz50000,200,78)指令:吸液跟随。观察设备动作。停止后发送(41>Rr101)指令:查询Z轴位置。观察返回数据。 4.发送(1>Dz30000,200,78))指令:排液跟随。观察设备动作。停止后发送(41>Rr101)指令:查询Z轴位置观察返回数据。 | 2.设备动作:ADP16、Z轴初始化。分别返回(1<2)(41<2):执行成功。 3.设备动作:ADP吸液同时Z轴向下运动，停止吸液后Z轴停止运动。返回(41<2:6408)(实际读取的值允许正负偏差10)。 4.设备动作:ADP排液同时Z轴向上运动，停止排液后Z轴停止运动。返回(41<2:2561)(实际读取的值允许正负偏差10)。 | 2.设备动作:ADP16、Z轴初始化。分别返回(1<2)(41<2):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:ADP吸液同时Z轴向下运动，停止吸液后Z轴停止运动。返回(41<2:6408)(实际读取的值允许正负偏差10)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:ADP排液同时Z轴向上运动，停止排液后Z轴停止运动。返回(41<2:2561)(实际读取的值允许正负偏差10)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
Note on F2: 1:串口设置并打开串口 2:接收选择HEX 3:发送选择HEX 4:在发送框填写OEM指令并发送

## KT-OEM指令测试
SRS-ID | 需求类别 | 需求描述 | TST-ID | 是否测试？ | 测试步骤 | 期望结果 | 观察结果 | Pass/Fail | 测试签名 | 备注
SRS-ADP200095 | 初始化 | 功能需求 | TST-ADP200095 |  | 1.使用UartAssist软件，波特率使用38400，打开串口。 2.设备分别安装TIP/不安装TIP，发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21)指令:初始化始终顶出TIP头。观察设备动作及返回数据。 3.设备安装TIP并使用外力顶住TIP使设备动作时无法顶出TIP头，发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21)指令:初始化始终顶出TIP头。观察设备动作。发送(AA 01 03 52 72 31 A3)指令:查询寄存器1设备状态。观察返回数据。 4.设备分别安装TIP/不安装TIP，发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 31 22)指令:初始化检测到TIP头时顶出。观察设备动作及返回数据。 5.设备分别安装TIP/不安装TIP，发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 32 23)指令:初始化始终不顶出TIP头。观察设备动作及返回数据。 6.发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 33 24)指令:初始化顶出TIP头参数3。观察设备动作及返回数据。 7.发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 31 2C 30 22)指令:初始化功率参数101。观察设备动作及返回数据。 8.发送(AA 01 09 49 74 39 2C 31 30 30 2C 30 C3)指令:初始化速度参数9。观察设备动作及返回数据。 9.发送(AA 01 0C 49 74 31 30 30 31 2C 31 30 30 2C 30 4F)指令:初始化速度参数1001。观察设备动作及返回数据。 | 2.设备动作:初始化时始终顶出TIP头。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 3.设备动作:红色指示灯连续闪烁两次。返回(55 01 15 02 32 31 D0):顶出TIP头失败报警。 4.设备动作:初始化检测到TIP头时才会顶出TIP头。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 5.设备动作:初始化始终不顶出TIP头。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 6.设备动作:无，返回(55 01 0A 00 60)参数超限。 7.设备动作:无，返回(55 01 0A 00 60)参数超限。 8.设备动作:无，返回(55 01 0A 00 60)参数超限。 9.设备动作:无，返回(55 01 0A 00 60)参数超限。 | 2.设备动作:初始化时始终顶出TIP头。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:红色指示灯连续闪烁两次。返回(55 01 15 02 32 31 D0):顶出TIP头失败报警。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:初始化检测到TIP头时才会顶出TIP头。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.设备动作:初始化始终不顶出TIP头。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 6.设备动作:无，返回(55 01 0A 00 60)参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 7.设备动作:无，返回(55 01 0A 00 60)参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 8.设备动作:无，返回(55 01 0A 00 60)参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 9.设备动作:无，返回(55 01 0A 00 60)参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200096 | 吸液、排液 | 功能需求 | TST-ADP200096 |  | 1.发送(AA 01 0F 49 61 31 30 34 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 D7)指令:吸液1040ul。观察设备动作及返回数据。设备停止动作后发送(AA 01 04 52 72 32 30 D5)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 2.步骤1重复执行1次。观察设备动作及返回数据。 3.发送(AA 01 13 44 61 35 30 30 30 30 2C 35 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 97)指令:排液500ul回吸50ul。观察设备动作及返回数据。设备停止动作后发送(AA 01 04 52 72 32 30 D5)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 4.发送(AA 01 10 44 61 35 34 30 30 30 2C 30 2C 35 30 30 2C 31 30 03)指令:排液540ul回吸0ul。观察设备动作及返回数据。设备停止动作后发送(AA 01 04 52 72 32 30 D5)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 5.步骤3重复执行1次，观察设备动作及返回数据。 6.发送(AA 01 0E 49 61 31 30 30 30 2C 32 30 30 31 2C 31 30 A0)指令:吸液速度参数2001。观察设备动作及返回数据。 7.发送(AA 01 0B 49 61 31 30 30 30 2C 30 2C 31 30 0A)指令:吸液速度参数0。观察设备动作及返回数据。 8.发送(AA 01 0F 49 61 31 30 30 30 2C 35 30 30 2C 32 30 30 31 D5)指令:吸液截流速度参数2001。观察设备动作及返回数据。 9.发送(AA 01 0F 49 61 31 30 34 30 30 31 2C 35 30 30 2C 31 30 D8)指令:吸液1040.01ul。观察设备动作及返回数据。 | 1.设备动作:活塞向上运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 06 32 35 30 38 36 37 98)。 2.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。 3.设备动作:活塞向下运动一大段然后向上运动一小段(回吸)。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 06 31 33 30 31 32 38 8B)。 4.设备动作:活塞向下运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 01 30 87)。 5.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。 6.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。 7.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。 8.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。 9.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。 | 1.设备动作:活塞向上运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 06 32 35 30 38 36 37 98)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:活塞向下运动一大段然后向上运动一小段(回吸)。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 06 31 33 30 31 32 38 8B)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:活塞向下运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 01 30 87)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 6.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 7.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 8.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 9.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200097 | 检测TIP/去TIP | 功能需求 | TST-ADP200097 |  | 1.设备分别安装TIP/不安装TIP，发送(AA 01 07 44 74 35 30 30 2C 30 5B)指令:始终顶出TIP头。观察设备动作及返回数据。 2.设备分别安装TIP/不安装TIP，发送(AA 01 07 44 74 35 30 30 2C 31 5C)指令:检测到TIP头时顶出。观察设备动作及返回数据。 3.发送(AA 01 08 44 74 31 30 30 31 2C 30 89)去TIP速度参数1001。观察设备动作及返回数据。 4.发送(AA 01 05 44 74 39 2C 30 FD)去TIP速度参数9。观察设备动作及返回数据。 5.发送(AA 01 07 44 74 35 30 30 2C 32 5D)去TIP顶TIP参数2。观察设备动作及返回数据。 | 1.设备动作:始终顶出TIP头。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 2.设备动作:检测到TIP头时顶出。返回(55 01 02 00 58)执行成功。 3.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。 4.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。 5.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。 | 1.设备动作:始终顶出TIP头。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.设备动作:检测到TIP头时顶出。返回(55 01 02 00 58)执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200098 | 液面探测 | 功能需求 | TST-ADP200098 |  | 1.发送(AA 01 09 4C 64 30 2C 31 30 30 30 30 B1)指令:液面探测,不自动上报、超时10秒。观察设备动作及返回数据。10秒内用手触碰枪口。观察设备动作。 2.发送(AA 01 03 52 72 32 A4)指令:查询寄存器2是否探测到液面。观察返回数据。 3.发送(AA 01 09 4C 64 31 2C 31 30 30 30 30 B2)指令:液面探测,自动上报、超时10秒。观察设备动作及返回数据。10秒内用手触碰枪口。观察设备动作及返回数据。 4.发送(AA 01 08 4C 64 31 2C 35 30 30 30 85)指令:液面探测,自动上报,超时5秒。超过5s不触碰枪口。观察设备动作。发送(AA 01 03 52 72 31 A3)指令:查询寄存器1设备状态。观察返回数据。 5.发送(AA 01 05 4C 64 31 2C 30 ED)指令:液面探测,自动上报，超时0秒。大于60秒不触碰枪口。观察设备动作。发送(AA 01 03 52 72 31 A3)指令:查询寄存器1设备状态。观察返回数据。发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 32 23):设备初始化。 6.发送(AA 01 03 4C 64 32 90)指令:液面探测,自动上报参数2。观察设备动作及返回数据。 7.发送(AA 01 0A 4C 64 31 2C 31 30 30 30 30 31 E4)指令:液面探测,超时时间100001秒。观察设备动作及返回数据。 8.发送(AA 01 0D 49 61 31 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 71)指令:吸液10ul。发送(AA 01 04 52 72 32 30 D5)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。发送(AA 01 09 4C 64 31 2C 31 30 30 30 30 B2)指令:液面探测默认小容积模式。等待2秒触碰枪头触发。发送(AA 01 04 52 72 32 30 D5)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 9.发送(AA 01 04 52 72 32 30 D5)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。发送(AA 01 0B 4C 64 31 2C 31 30 30 30 30 2C 31 11)指令:液面探测大容积模式。等待2秒触碰枪头触发。发送(AA 01 04 52 72 32 30 D5)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 | 1.设备动作:指示灯变为蓝色，活塞缓慢向上运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。触碰枪口后，设备动作:指示灯变为黄色。 2.查询返回(55 01 00 01 31 88):探测到液面。 3.设备动作:指示灯变为蓝色，活塞缓慢向上运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。触碰枪口后，设备动作:指示灯变为黄色。返回(55 01 03 00 59):探测到液面 4.不触碰枪口5秒后，设备动作:红色指示灯闪烁3次。返回(55 01 16 02 32 32 D2):超时报警。 5.设备动作:指示灯保持蓝色。查询返回(55 01 01 01 31 89):设备忙。 6.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。 7.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。 8.液面探测后电机位置大于探测前电机位置。 9.液面探测后电机位置等于探测前电机位置。 | 1.设备动作:指示灯变为蓝色，活塞缓慢向上运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。触碰枪口后，设备动作:指示灯变为黄色。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.查询返回(55 01 00 01 31 88):探测到液面。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:指示灯变为蓝色，活塞缓慢向上运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。触碰枪口后，设备动作:指示灯变为黄色。返回(55 01 03 00 59):探测到液面。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.不触碰枪口5秒后，设备动作:红色指示灯闪烁3次。返回(55 01 16 02 32 32 D2):超时报警。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.设备动作:指示灯保持蓝色。查询返回(55 01 01 01 31 89):设备忙。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 6.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 7.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 8.液面探测后电机位置大于探测前电机位置。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 9.液面探测后电机位置等于探测前电机位置。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200099 | 绝对位置移动 | 功能需求 | TST-ADP200099 |  | 1.发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21)指令:设备初始化。 2.发送(AA 01 08 4D 70 32 34 35 37 36 30 A8)指令:默认速度移动到绝对位置245760。观察设备动作及返回数据。设备停止动作后发送(AA 01 04 52 72 32 30 D5)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 3.步骤2重复执行1次。观察设备动作及返回数据。 4.发送(AA 01 0A 4D 70 30 2C 35 30 30 30 30 30 F3)指令:最大速度移动到绝对位置0。观察设备动作及返回数据。设备停止动作后发送(AA 01 04 52 72 32 30 D5)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 5.发送(AA 01 0F 4D 70 32 34 35 37 36 30 2C 35 30 30 30 30 31 01)指令:500001速度移动到绝对位置245760。观察设备动作及返回数据。 | 2.设备动作:活塞向上运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 06 32 34 35 37 36 30 94)。 3.设备动作:无。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 4.设备动作:活塞向下运动，速度比步骤2的快。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 01 30 87)。 5.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。 | 2.设备动作:活塞向上运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 06 32 34 35 37 36 30 94)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:无。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:活塞向下运动，速度比步骤2的快。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 01 30 87)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200100 | 相对位置上/下移 | 功能需求 | TST-ADP200100 |  | 1.发送(AA 01 08 55 70 31 32 32 38 38 30 AD)指令:默认速度相对位置上移122880。观察设备动作及返回数据。设备停止动作后发送(AA 01 04 52 72 32 30 D5)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 2.步骤1重复执行2次，观察2次设备动作及返回数据。 3.发送(AA 01 08 44 70 31 32 32 38 38 30 9C)指令:默认速度相对位置下移122880。观察设备动作及返回数据。设备停止动作后发送(AA 01 04 52 72 32 30 D5)指令:查询寄存器20电机位置。观察返回数据。 4.步骤3重复执行2次。观察2次设备动作及返回数据。 | 1.设备动作:活塞向上运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 06 31 32 32 38 38 30 91)。 2.步骤1重复执行第1次，设备动作:活塞向上运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 0A 06 32 34 35 37 36 30 9E)。步骤1重复执行第2次，设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。 3.设备动作:活塞向下运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 06 31 32 32 38 38 30 91)。 4.步骤3重复执行第1次，设备动作:活塞向下运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 01 30 87)。步骤3重复执行第2次，设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。 | 1.设备动作:活塞向上运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 06 31 32 32 38 38 30 91)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.步骤1重复执行第1次，设备动作:活塞向上运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 0A 06 32 34 35 37 36 30 9E)。步骤1重复执行第2次，设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:活塞向下运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 06 31 32 32 38 38 30 91)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.步骤3重复执行第1次，设备动作:活塞向下运动。返回(55 01 02 00 58):执行成功。查询返回(55 01 00 01 30 87)。步骤3重复执行第2次，设备动作:无。返回(55 01 0A 00 60):参数超限。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200101 | 循环 延时指令 | 功能需求 | TST-ADP200101 |  | 1.发送(AA 01 0E 7B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 7D 33 4F)指令:初始化循环三次。观察设备动作及返回数据。 2.发送(AA 01 0D 7B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 7D 1B)指令:初始化死循环。观察设备动作及返回数据。三分钟后发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 32 23)指令:设备初始化。 3.发送(AA 01 29 7B 7B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 4C 31 30 30 30 49 61 31 30 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 4C 32 30 30 30 7D 32 7D 33 98)指令:初始化延时1秒后吸液延时2秒循环两次再嵌套三次循环。观察设备动作及返回数据。 4.发送(AA 01 47 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 7B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 7D 31 91)指令:初始化嵌套20个循环。观察设备动作及返回数据。 | 1.设备动作:初始化三次。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 2.设备动作:一直执行初始化。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 3.设备动作:(初始化延时1秒后吸液延时2秒)流程执行6次。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 4.设备动作:初始化1次。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 | 1.设备动作:初始化三次。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.设备动作:一直执行初始化。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:(初始化延时1秒后吸液延时2秒)流程执行6次。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:初始化1次。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200102 | 停止指令 | 功能需求 | TST-ADP200102 |  | 1.发送(AA 01 0A 49 74 31 30 2C 31 30 30 2C 30 EC)指令:初始化速度10。在设备动作过程中再发送(AA 01 01 54 00)指令:设备停止。观察设备动作及返回数据。 2.发送(AA 01 04 44 74 31 30 C8)指令:退TIP速度10。在设备动作过程中再发送(AA 01 01 54 00)指令:设备停止。观察设备动作及返回数据。 3.发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21)指令:初始化。发送(AA 01 09 4C 64 31 2C 31 30 30 30 30 B2)指令:液面探测。10秒内发送(AA 01 01 54 00)指令:设备停止。观察设备动作及返回数据。 4.发送(AA 01 0A 49 61 38 30 30 30 30 2C 31 30 E4)指令:吸液800ul速度10。在设备动作过程中再发送(AA 01 01 54 00)指令:设备停止。观察设备动作及返回数据。 5.发送(AA 01 0E 4D 70 32 34 35 37 36 30 2C 31 30 30 30 30 CB)指令:移动绝对位置245760速度10000。在设备动作过程中再发送(AA 01 01 54 00)指令:设备停止。观察设备动作及返回数据。 6.发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21)指令:初始化。发送(AA 01 0F 49 61 31 30 30 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 D3)指令:吸液1000ul。发送(AA 01 0F 44 61 31 30 30 30 30 30 2C 30 2C 31 30 2C 30 C5)指令:排液1000ul速度10。在设备动作过程中再发送(AA 01 01 54 00)指令:设备停止。观察设备动作及返回数据。 | 1.设备动作:初始化过程中停止动作。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 2.设备动作:退TIP过程中停止动作。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 3.设备动作:液面探测过程中停止动作。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 4.设备动作:吸液过程中停止动作。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 5.设备动作:绝对位置移动中停止动作。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 6.设备动作:排液过程中停止动作。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 | 1.设备动作:初始化过程中停止动作。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.设备动作:退TIP过程中停止动作。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:液面探测过程中停止动作。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:吸液过程中停止动作。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.设备动作:绝对位置移动中停止动作。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 6.设备动作:排液过程中停止动作。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200103 | 复位指令 | 功能需求 | TST-ADP200103 |  | 1.设备断电重启。发送(AA 01 0D 49 61 31 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 71)指令:吸液10ul。观察设备动作及返回数据。 2.发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21)指令:初始化。发送(AA 01 0D 49 61 31 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 71)指令:吸液10ul。观察设备动作及返回数据。 3.发送(AA 01 01 55 01)指令:设备复位。观察设备动作。 4.发送(AA 01 0D 49 61 31 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 71)指令:吸液10ul。观察设备动作及返回数据。 | 1.设备动作:无。返回(55 01 11 00 67):设备未初始化。 2.设备动作:初始化后吸液。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 3.设备动作:彩色指示灯闪烁一次。 4.设备动作:无。返回(55 01 11 00 67):设备未初始化。 | 1.设备动作:无。返回(55 01 11 00 67):设备未初始化。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.设备动作:初始化后吸液。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:彩色指示灯闪烁一次。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:无。返回(55 01 11 00 67):设备未初始化。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200104 | 参数修改 保存 恢复出厂设置 | 功能需求 | TST-ADP200104 |  | 1.分别发送(AA 01 04 52 72 35 34 DC)(AA 01 04 52 72 36 30 D9)指令:查询寄存器54,60的值。观察返回数据。 2.发送(AA 01 0D 57 72 35 34 2C 32 30 57 72 36 30 2C 37 0A)指令:设置寄存器54为20，设置寄存器60为7。分别发送(AA 01 04 52 72 35 34 DC)(AA 01 04 52 72 36 30 D9)指令:查询寄存器54,60的值。观察返回数据。 3.设备断电重启。步骤1重复执行1次。 4.步骤2重复执行1次。发送(AA 01 01 53 FF)指令:掉电保存。设备断电重启。步骤1重复执行1次。 5.发送(AA 01 07 4D 31 32 33 34 35 36 34)指令:恢复出厂设置。设备断电重启。步骤1重复执行1次。 | 1.分别返回(55 01 11 02 31 30 CA),(55 01 11 01 30 98)。 2.分别返回(55 01 11 02 32 30 CB),(55 01 11 01 37 9F)。参数设置成功。 3.分别返回(55 01 11 02 31 30 CA),(55 01 11 01 30 98)。参数没有保存。 4.分别返回(55 01 11 02 32 30 CB),(55 01 11 01 37 9F)。参数保存成功。 5.分别返回(55 01 11 02 31 30 CA),(55 01 11 01 30 98)。参数恢复为默认值。 | 1.分别返回(55 01 11 02 31 30 CA),(55 01 11 01 30 98)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.分别返回(55 01 11 02 32 30 CB),(55 01 11 01 37 9F)。参数设置成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.分别返回(55 01 11 02 31 30 CA),(55 01 11 01 30 98)。参数没有保存。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.分别返回(55 01 11 02 32 30 CB),(55 01 11 01 37 9F)。参数保存成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.分别返回(55 01 11 02 31 30 CA),(55 01 11 01 30 98)。参数恢复为默认值。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200105 | 异常状态查询 LED指示 状态清除 报错 | 功能需求 | TST-ADP200105 |  | 1.设备断电重启。观察设备动作。 2.发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21)指令:初始化，观察设备动作及返回数据。 3.发送(AA 01 0F 49 61 31 30 30 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 D3)指令:吸液1000ul。观察设备动作及返回数据。 4.发送(AA 01 11 44 61 31 30 30 30 30 30 2C 30 2C 35 30 30 2C 31 30 2C)指令:排液1000ul。观察设备动作及返回数据。 5.发送(AA 01 06 57 72 36 30 2C 37 43)指令:设置寄存器60为7。发送(AA 01 0D 49 61 32 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 72)指令:吸液20ul。观察设备动作。发送(AA 01 03 52 72 31 A3)指令:查询寄存器1。观察返回数据。 6.发送(AA 01 05 57 72 31 2C 30 06)指令:设置寄存器1为0。观察设备动作。发送(AA 01 03 52 72 31 A3)指令:查询寄存器1指令，观察返回数据。 7.用手堵住枪头发送(AA 01 0D 49 61 35 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 75)指令:吸液50ul。观察设备动作。发送(AA 01 03 52 72 31 A3)指令:查询寄存器1指令。观察返回数据。 8.发送(AA 01 06 57 72 34 33 2C 31 3E)指令:设置寄存器43的值为1。设备不安装TIP，发送(AA 01 0D 49 61 32 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 72)指令:吸液20ul。观察设备动作及返回数据。 9.设备断电拆掉零位光耦挡片再上电，发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21)指令:初始化，观察设备动作。发送(AA 01 03 52 72 31 A3)指令:查询寄存器1，观察返回数据。 10.设备断电安装好零位光耦挡片，设备再上电。 11.电机堵转检测功能要求以任意位置、任意速度向上走位到堵转位置均能检测到及报错停止，测试步骤按照<堵转功能检测自动化测试脚本>执行，测试时间8小时。观察是否能够每次正常报错。 | 1.设备动作:彩色指示灯亮一下后熄灭。 2.设备动作:初始化过程中指示灯亮蓝色，初始化完成后熄灭。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 3.设备动作:吸液过程中指示灯亮蓝色，吸液完成后熄灭。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 4.设备动作:排液过程中指示灯亮蓝色，排液完成后熄灭。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 5.设备动作:指示灯闪烁红色6次。查询返回(55 01 19 02 32 35 D8):吸空报警。 6.设备动作:指示灯不再闪烁红色。查询返回(55 01 00 01 30 87):设备空闲。 7.设备动作:指示灯闪烁红色4次。查询返回(55 01 17 02 32 33 D4):吸堵报警。 8.设备动作:指示灯闪烁红色1次。返回(55 01 14 00 6A):未检测到TIP头报警。 9.设备动作:指示灯闪烁暗红1次，查询返回(55 01 32 02 35 30 EF):电机堵转错误。 11.堵转检测功能正常。 | 1.设备动作:彩色指示灯亮一下后熄灭。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.设备动作:初始化过程中指示灯亮蓝色，初始化完成后熄灭。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:吸液过程中指示灯亮蓝色，吸液完成后熄灭。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:排液过程中指示灯亮蓝色，排液完成后熄灭。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.设备动作:指示灯闪烁红色6次。查询返回(55 01 19 02 32 35 D8):吸空报警。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 6.设备动作:指示灯不再闪烁红色。查询返回(55 01 00 01 30 87):设备空闲。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 7.设备动作:指示灯闪烁红色4次。查询返回(55 01 17 02 32 33 D4):吸堵报警。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 8.设备动作:指示灯闪烁红色1次。返回(55 01 14 00 6A):未检测到TIP头报警。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 9.设备动作:指示灯闪烁暗红1次，查询返回(55 01 32 02 35 30 EF):电机堵转错误。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 11.堵转检测功能正常。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200106 | 发送长数据(长度大于255) | 功能需求 | TST-ADP200106 |  | 1.发送(AA 01 CC 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 4C 31 30 30 30 49 61 31 30 30 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 4C 31 30 30 30 44 61 31 30 30 30 30 30 2C 30 2C 35 30 30 2C 31 30 4C 31 30 30 30 44 74 35 30 30 4C 31 30 30 30 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 4C 31 30 30 30 49 61 31 30 30 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 4C 31 30 30 30 44 61 31 30 30 30 30 30 2C 30 2C 35 30 30 2C 31 30 4C 31 30 30 30 44 74 35 30 30 4C 31 30 30 30 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 4C 31 30 30 30 49 61 31 30 30 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 4C 31 30 30 30 44 61 31 30 30 30 30 30 2C 30 2C 35 30 30 2C 31 30 4C 31 30 30 30 44 74 35 30 30 4C 31 30 30 30 D6 AA 01 CC 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 4C 31 30 30 30 49 61 31 30 30 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 4C 31 30 30 30 44 61 31 30 30 30 30 30 2C 30 2C 35 30 30 2C 31 30 4C 31 30 30 30 44 74 35 30 30 4C 31 30 30 30 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 4C 31 30 30 30 49 61 31 30 30 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 4C 31 30 30 30 44 61 31 30 30 30 30 30 2C 30 2C 35 30 30 2C 31 30 4C 31 30 30 30 44 74 35 30 30 4C 31 30 30 30 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 4C 31 30 30 30 49 61 31 30 30 30 30 30 2C 35 30 30 2C 31 30 4C 31 30 30 30 44 61 31 30 30 30 30 30 2C 30 2C 35 30 30 2C 31 30 4C 31 30 30 30 44 74 35 30 30 4C 31 30 30 30 D6)指令:超长设备组合动作。观察返回数据。 2.发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21)指令:初始化。观察设备动作及返回数据。 3.发送(AA 01 37 52 72 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 73)指令:超长读寄存器超长。观察返回数据。 4.发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21)指令:初始化。观察设备动作及返回数据。 | 1.设备没有返回。 2.设备动作:初始化。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 3.设备没有返回。 4.设备动作:初始化。返回(55 01 02 00 58):执行成功。 | 1.设备没有返回。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.设备动作:初始化。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备没有返回。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:初始化。返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200107 | 多帧指令 | 功能 | TST-ADP200107 |  | 1.发送指令初始化+任意字节例如(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21 D4 56 30 32 CE)指令。观察ADP动作及返回数据。 2.发送指令任意字节+初始化例如(AA AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21)指令。观察ADP动作及返回数据。 3.发送指令初始化+吸液+排液(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21 AA 01 0E 49 61 31 30 30 30 30 2C 32 30 30 2C 31 30 9F AA 01 10 44 61 31 30 30 30 30 2C 30 2C 35 30 30 2C 31 30 FB)指令。观察ADP动作及返回数据。 4.增加协议稳定性测试（10个小时）232/485 | 1.设备初始化正常，返回(55 01 02 00 58)执行成功。 2.设备初始化正常，返回(55 01 02 00 58)执行成功。 3.设备只执行初始化吸排液。 | 1.设备初始化正常，返回(55 01 02 00 58)执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.设备初始化正常，返回(55 01 02 00 58)执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备只执行初始化吸排液。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200108 | 压力数据监控 | 功能需求 | TST-ADP200108 |  | 1.发送(AA 01 0A 57 72 32 30 30 2C 38 38 38 38 1C)指令:超级用户。发送(AA 01 0A 50 64 31 2C 32 30 30 30 2C 31 E5)指令:间隔2秒返回压力数据。观察返回数据。 2.用手堵住枪头。观察返回值。 3.发送(AA 01 03 50 64 30 92)指令:关闭返回压力值。观察返回数据。 | 1.返回(55 01 02 00 58):执行成功。每隔2秒有ADC返回值。 2.返回值逐渐增大。 3.返回(55 01 02 00 58):执行成功。无其他数据返回。 | 1.返回(55 01 02 00 58):执行成功。每隔2秒有ADC返回值。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.返回值逐渐增大。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.返回(55 01 02 00 58):执行成功。无其他数据返回。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail |  | 只有232才会返回数据
SRS-ADP200109 | 抗悬滴功能 | 功能需求 | TST-ADP200109 |  | 1.发送(AA 01 0A 57 72 32 30 30 2C 38 38 38 38 1C)指令:超级用户。发送(AA 01 06 57 72 35 35 2C 31 41)指令:打开抗悬滴功能。观察返回数据。 2.设备安装1000ulTIP，发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 32 23)指令:初始化不推TIP。使用烧杯装适量酒精试剂，手拿烧杯使TIP尖端浸入试剂，发送(AA 01 0E 49 61 31 30 30 30 30 2C 32 30 30 2C 31 30 9F)指令:吸液100ul。撤走烧杯，发送(AA 01 03 50 63 31 92)指令:打开抗悬滴。观察TIP尖端60秒。 | 1.返回(55 01 02 00 58):执行成功。 2.返回(55 01 02 00 58):执行成功。ADP电机一直处于运动状态，TIP尖端60秒内无液体流出。 | 1.返回(55 01 02 00 58):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.返回(55 01 02 00 58):执行成功。ADP电机一直处于运动状态，TIP尖端60秒内无液体流出。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
SRS-ADP200110 | 吸液跟随 排液跟随 | 功能需求 | TST-ADP200110 |  | 1.连接Z轴和ADP16，串口通讯连接Z轴的通讯，设备通电。 2.发送(AA 01 0B 49 74 35 30 30 2C 31 30 30 2C 30 21)指令:ADP初始化。发送(AA 29 07 5A 7A 35 30 30 30 30 A3)指令:Z轴初始化。观察设备动作及返回数据。 3.发送(AA 01 0E 49 7A 35 30 30 30 30 2C 32 30 30 2C 37 38 CA)指令:吸液跟随。观察设备动作。停止后发送(AA 29 05 52 72 31 30 31 2E)指令:查询Z轴位置。观察返回数据。 4.发送(AA 01 0E 44 7A 33 30 30 30 30 2C 32 30 30 2C 37 38 C3)指令:排液跟随。观察设备动作。停止后发送(AA 29 05 52 72 31 30 31 2E)指令:查询Z轴位置观察返回数据。 | 2.设备动作:ADP16、Z轴初始化。分别返回(55 01 02 00 58)(55 29 02 00 80):执行成功。 3.设备动作:ADP吸液同时Z轴向下运动，停止吸液后Z轴停止运动。返回(55 29 02 04 36 34 30 38 56)(实际读取的值允许正负偏差10)。 4.设备动作:ADP排液同时Z轴向上运动，停止排液后Z轴停止运动。返回(55 29 02 04 32 35 36 31 52)(实际读取的值允许正负偏差10)。 | 2.设备动作:ADP16、Z轴初始化。分别返回(55 01 02 00 58)(55 29 02 00 80):执行成功。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.设备动作:ADP吸液同时Z轴向下运动，停止吸液后Z轴停止运动。返回(55 29 02 04 36 34 30 38 56)(实际读取的值允许正负偏差10)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.设备动作:ADP排液同时Z轴向上运动，停止排液后Z轴停止运动。返回(55 29 02 04 32 35 36 31 52)(实际读取的值允许正负偏差10)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass,[ ]Fail
Note on F2: 1:串口设置并打开串口 2:接收选择HEX 3:发送选择HEX 4:在发送框填写OEM指令并发送

## KT-CAN指令测试
SRS-ID | 需求类别 | 需求描述 | TST-ID | 是否测试？ | 测试步骤 | 期望结果 | 观察结果 | Pass/Fail | 测试签名 | 备注
SRS-ADP200111 | CAN通讯连接 | 功能需求 | TST-ADP200111 |  | 1.设备断电，连接好CAN通讯线。 2.打开CANTest软件，使用波特率500K连接(见批注)，指令帧类型使用扩展帧，设备上电，观察返回数据: | 1.接收帧ID:00040100，心跳数据:** 00 00 00 00 00 00 00。(**为通讯序号，不同时刻接收可能不一致)。 | 1.接收帧ID:00040100，心跳数据:** 00 00 00 00 00 00 00。(**为通讯序号，不同时刻接收可能不一致)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP200112 | 初始化 | 功能需求 | TST-ADP200112 |  | 1.设备分别安装TIP/不安装TIP。 2.发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 02 00 00 00 02;设置初始化始终不顶出tip头。 3.发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 01 00 00 00 64;设置初始化功率100。 4.发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 00 00 00 01 F4;执行初始化，速度500。 5.设备分别安装TIP/不安装TIP。 6.发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 02 00 00 00 01;设置初始化检测到tip头时顶出。 7.发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 01 00 00 00 64;设置初始化功率100。 8.发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 00 00 00 01 F4。执行初始化，速度500。 9.设备分别安装TIP/不安装TIP。 10.发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 02 00 00 00 00;设置初始化始终顶出tip头。 11.发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 01 00 00 00 64;设置初始化功率100。 12.发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 00 00 00 01 F4。执行初始化，速度64000。 | 4.设备初始化始终不顶出TIP头动作。 8.设备初始化检测到TIP头时才会有顶出TIP头动作。 12.设备初始化时始终有顶出TIP头动作。 | 4.设备初始化始终不顶出TIP头动作。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 8.设备初始化检测到TIP头时才会有顶出TIP头动作。 [ ]Yes,[ ]No 12.设备初始化时始终有顶出TIP头动作。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP200113 | 吸液 | 功能需求 | TST-ADP200113 |  | 1.发送帧ID:00010001，数据:00 40 01 02 00 00 00 0A ;设置吸液截止速度10。 2.发送帧ID:00010001，数据:00 40 01 01 00 00 01 F4 ;设置吸液速度500。 3.发送帧ID:00010001，数据:00 40 01 00 00 01 96 40 ;执行吸液，吸液体积1040ul。 4.设备停止动作发送帧ID:00020001，数据:00 20 00 14 00 00 00 00 ;读取寄存器20点击位置，观察返回值。 | 3.设备正常吸液动作。 4.返回数据00 20 00 14 00 03 D3 F2。 | 3.设备正常吸液动作。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.返回数据00 20 00 14 00 03 D3 F2。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP200114 | 排液 | 功能需求 | TST-ADP200114 |  | 1.发送帧ID:00010001，数据:00 40 02 03 00 00 00 0A ;设置排液截至速度10。 2.发送帧ID:00010001，数据:00 40 02 02 00 00 01 F4 ;设置排液速度500。 3.发送帧ID:00010001，数据:00 40 02 01 00 00 13 88 ;设置排液回吸体积50ul。 4.发送帧ID:00010001，数据:00 40 02 00 00 00 C3 50 ;执行排液，排液体积500ul。 5.设备停止动作后发送帧ID:00020001，数据:00 20 00 14 00 00 00 00，读取寄存器20点击位置，观察返回值。 6.发送帧ID:00010001，数据:00 40 02 01 00 00 00 00 ;设置排液回吸体积0。 7.发送帧ID:00010001，数据:00 40 02 00 00 00 D2 F0 ;执行排液，排液体积540ul。 8.重复步骤5，观察返回值。 | 4.设备正常排液动作。 5.返回数据:00 20 00 14 00 01 FC 50。 7.设备先向下运动一大段然后会向上运动一小段(回吸)。 8.接收帧ID:00000100,心跳数据:00 20 00 14 00 00 00 00(实际读取的值允许正负偏差5)。 | 4.设备正常排液动作。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.返回数据:00 20 00 14 00 01 FC 50。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 7.设备先向下运动一大段然后会向上运动一小段(回吸)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 8.接收帧ID:00000100,心跳数据:00 20 00 14 00 00 00 00(实际读取的值允许正负偏差5)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP200115 | 移动绝对位置 | 功能需求 | TST-ADP200115 |  | 1.发送帧ID:00010001，数据:00 40 03 02 00 00 7D 00;设置移动绝对位置截至速度32000 2.发送帧ID:00010001，数据:00 40 03 01 00 01 F4 00;设置移动绝对位置速度128000 3.发送帧ID:00010001，数据:00 40 03 00 00 03 C0 00;执行移动绝对位置到245760。 4.设备停止动作后发送帧ID:00020001，数据:00 20 00 14 00 00 00 00;读取寄存器20点击位置，观察返回值 5.按照步骤3、4继续执行一次，观察返回值。 6.发送帧ID:00010001，数据:00 40 03 00 00 00 00 00;执行移动绝对位置到0。 7.按照步骤4执行一次，观察返回值。 | 3.设备正常向上移动。 4.返回数据00 20 00 14 00 03 C0 00。 5.重复发送绝对位置设备不动作，电机位置没有变化。 6.设备正常向下移动。 7.返回数据00 20 00 14 00 00 00 00。 | 3.设备正常向上移动。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.返回数据00 20 00 14 00 03 C0 00。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.重复发送绝对位置设备不动作，电机位置没有变化。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 6.设备正常向下移动。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 7.返回数据00 20 00 14 00 00 00 00。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP200116 | 相对位置向上运动 | 功能需求 | TST-ADP200116 |  | 1.发送帧ID:00010001，数据:00 40 04 02 00 00 7D 00;设置相对位置向上运动截至速度32000 2.发送帧ID:00010001，数据:00 40 04 01 00 01 F4 00;设置相对位置向上运动速度128000 3.发送帧ID:00010001，数据:00 40 04 00 00 01 E0 00;执行相对位置向上运动122880。 4.设备停止动作后发送帧ID:00020001，数据:00 20 00 14 00 00 00 00;读取寄存器20点击位置，观察返回值 5.按照步骤3、4继续执行两次，观察返回值。 | 3.设备向上运动正常。 4.返回数据00 20 00 14 00 01 E0 00。 5.重复第一次设备向上运动正常，返回数据00 20 00 14 00 03 C0 00;第二次设备不动作返回00 40 04 00 00 00 00 0A。 | 3.设备向上运动正常。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.返回数据00 20 00 14 00 01 E0 00。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.重复第一次设备向上运动正常，返回数据00 20 00 14 00 03 C0 00;第二次设备不动作返回00 40 04 00 00 00 00 0A。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP200117 | 相对位置向下运动 | 功能需求 | TST-ADP200117 |  | 1.发送帧ID:00010001，数据:00 40 05 03 00 00 07 D0;设置相对位置向下运动回吸2000 2.发送帧ID:00010001，数据:00 40 05 02 00 00 7D 00;设置相对位置向下运动截至速度32000。 3.发送帧ID:00010001，数据:00 40 05 01 00 01 F4 00;设置相对位置向下运动速度128000。 4.发送帧ID:00010001，数据:00 40 05 00 00 01 E0 00;执行相对向下运动122880。 5.设备停止动作后发送帧ID:00020001，数据:00 20 00 14 00 00 00 00;读取寄存器20点击位置，观察返回值 6.发送帧ID:00010001，数据:00 40 05 03 00 00 00 00;设置相对位置向下运动回吸0 7.发送帧ID:00010001，数据:00 40 05 00 00 01 E0 00;执行相对向下运动122880。 8.按照步骤5执行一次，观察返回值。 | 4.电机先向下运动一大段然后会向上运动一小段(回吸)。 5.返回数据00 20 00 14 00 01 E0 00。 7.电机只向下运动。 8.返回数据00 20 00 14 00 00 00 00。 | 4.电机先向下运动一大段然后会向上运动一小段(回吸)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.返回数据00 20 00 14 00 01 E0 00。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 7.电机只向下运动。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 8.返回数据00 20 00 14 00 00 00 00。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP200118 | 退TIP指令 | 功能需求 | TST-ADP200118 |  | 1.设备分别安装TIP/不安装TIP。 2.发送帧ID:00010001，数据:00 40 06 01 00 00 00 01 ;设置退TIP为检测到TIP时顶出 3.发送帧ID:00010001，数据:00 40 06 00 00 00 01 F4 ;执行退TIP指令，速度500 4.设备分别安装TIP/不安装TIP。 5.发送帧ID:00010001，数据:00 40 06 01 00 00 00 00 ;设置退TIP为始终顶出 6.发送帧ID:00010001，数据:00 40 06 00 00 00 01 F4 ;执行退TIP指令，速度500 | 3.检测到有TIP时顶出TIP动作，无TIP时不顶出动作 6.始终顶出TIP动作 | 3.检测到有TIP时顶出TIP动作，无TIP时不顶出动作。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 6.始终顶出TIP动作。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP200119 | 液面探测 | 功能需求 | TST-ADP200119 |  | 1.发送帧ID:00010001，数据:00 40 07 01 00 00 0B B8 ;设置探测超时时间3S 2.发送帧ID:00010001，数据:00 40 07 00 00 00 00 01 ;执行液面探测，主动上报，3秒内触碰枪头 3.发送帧ID:00010001，数据:00 40 07 00 00 00 00 01 ;执行液面探测，主动上报，3秒内不触碰枪头，同时观察电机是否运动。 4.发送帧ID:00010001，数据:00 40 07 00 00 00 00 00 ;执行液面探测，不主动上报，3秒内触碰枪头 5.发送帧ID:00010001，数据:00 40 07 02 00 00 00 00 ;设置探测模式为大容积模式 6.发送帧ID:00010001，数据:00 40 07 00 00 00 00 01 ;执行液面探测，主动上报，观察电机运动。 | 2.3秒内触碰枪头后LED从蓝色变为黄色，收到主动上报数据ID:00030100，数据:** 70 00 00 00 00 00 04。 3.3S内不触碰枪头红色LED闪3次，心跳信息ID:00040100，数据:** 00 00 00 00 00 00 16(报警信息)。 4.3秒内触碰枪头后LED从蓝色变为黄色，无主动上报数据。 6.电机没有运动。 | 2.3秒内触碰枪头后LED从蓝色变为黄色，收到主动上报数据ID:00030100，数据:** 70 00 00 00 00 00 04。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.3S内不触碰枪头红色LED闪3次，心跳信息ID:00040100，数据:** 00 00 00 00 00 00 16(报警信息)。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.3秒内触碰枪头后LED从蓝色变为黄色，无主动上报数据。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 6.电机没有运动。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP200120 | 停止 | 功能需求 | TST-ADP200120 |  | 1.发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 00 00 00 00 C8 ;执行设备初始化，速度200 2.发送帧ID:00010001，数据:00 40 08 00 00 00 00 00 ;执行停止指令 3.发送帧ID:00010001，数据:00 40 01 01 00 00 00 0A ;设置吸液速度10 4.发送帧ID:00010001，数据:00 40 01 00 00 00 C3 50 ;执行设备吸液500ul 5.发送帧ID:00010001，数据:00 40 08 00 00 00 00 00 ;执行停止指令 6.发送帧ID:00010001，数据:00 40 03 00 00 03 C0 00 ;执行移动绝对位置到245760。 7.发送帧ID:00010001，数据:00 40 02 00 00 00 00 0A ;设置排液速度10 8.发送帧ID:00010001，数据:00 40 02 00 00 00 C3 50 ;执行设备排液500ul 9.发送帧ID:00010001，数据:00 40 08 00 00 00 00 00 ;执行停止指令 10.发送帧ID:00010001，数据:000 40 06 00 00 00 00 C8 ;执行设备退TIP，速度200 11.发送帧ID:00010001，数据:00 40 08 00 00 00 00 00 ;执行停止指令 12.发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 00 00 00 01 F4 ;执行设备初始化 13.发送帧ID:00010001，数据:00 40 07 00 00 00 00 01 ;执行设备液面探测 14.发送帧ID:00010001，数据:00 40 08 00 00 00 00 00 ;执行停止指令 | 2.停止指令可以停止初始化动作 5.停止指令可以停止吸液动作 9.停止指令可以停止排液动作 11.停止指令可以停止退TIP动作 14.停止指令可以停止液面探测动作 | 2.停止指令可以停止初始化动作。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.停止指令可以停止吸液动作。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 9.停止指令可以停止排液动作。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 11.停止指令可以停止退TIP动作。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 14.停止指令可以停止液面探测动作。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP200121 | 抗悬滴功能 | 功能需求 | TST-ADP200121 |  | 1.设备安装1000ulTIP 发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 02 00 00 00 02;设置初始化始终不顶出tip头。 发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 01 00 00 00 64;设置初始化功率100。 发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 00 00 00 01 F4。执行初始化，速度500。，不推TIP初始化 2.发送帧ID:00010001，数据:00 20 00 C8 00 00 22 B8,打开超级用户 3.发送帧ID:00010001，数据:00 20 00 37 00 00 00 01,寄存器55写1。 4.使用烧杯装适量酒精试剂，手拿烧杯使TIP尖端浸入试剂，发送帧ID:00010001，数据:00 40 01 00 00 00 27 10,吸液100ul，然后撤走烧杯。 4.马上发送帧ID:00010001，数据:00 40 10 00 00 00 00 01,打开抗悬滴。观察TIP尖端60秒。 | ADP电机一直处于运动状态，TIP尖端60秒内无液体流出。 | ADP电机一直处于运动状态，TIP尖端60秒内无液体流出。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP200122 | 吸/排液跟随 | 功能需求 | TST-ADP200122 |  | 测试此项需连接Z轴，使用变径试管并设置正确参数，并初始化Z轴和移液器后发送一下指令 Z轴初始化ID:00010029;数据:00 41 00 00 00 00 FA 00 。 移液器初始化ID:00010001;数据:00 40 00 00 00 00 01 F4 。 1.发送帧ID:00010001，数据:00 20 00 66 00 00 27 10 ;随动试管最低位置50000 2.发送帧ID:00010001，数据:00 20 00 67 00 00 9C 40 ;随动试管最高位置10000 3.发送帧ID:00010001，数据:00 20 00 68 00 00 00 4C ;随动试管变径位置40000 4.发送帧ID:00010001，数据:00 20 00 64 00 00 13 88 ;设置随动试管横截面积76 5.发送帧ID:00010001，数据:00 40 01 00 00 00 C3 50 ;吸液体积500uL 6.发送帧ID:00010029，数据:00 41 01 00 00 00 Af c8 ;Zp45000 7.发送帧ID:00010001，数据:00 40 01 00 00 00 C3 50 ;吸液体积500uL | 5.吸液时Z轴随动，吸液停止时Z轴停止移动 7.吸液随动到试管最低位置时候，余量不足时不执行吸液动作，返回参数超限，ID:0040100;数据:** 00 00 00 00 00 00 0A。 | 5.吸液时Z轴随动，吸液停止时Z轴停止移动。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 7.吸液随动到试管最低位置时候，余量不足时不执行吸液动作，返回参数超限，ID:0040100;数据:** 00 00 00 00 00 00 0A。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP200123 | 排空指令 | 功能需求 | TST-ADP200123 |  | 1.发送帧ID:00010001，数据:00 40 01 00 00 01 96 40 ;执行吸液，吸液体积1040ul。 2.设备停止动作发送帧ID:00020001，数据:00 20 00 14 00 00 00 00 ;读取寄存器20点击位置，观察返回值。 3.发送帧ID:00010001，数据:00 40 09 00 00 00 01 F4;执行排空指令。 4.设备停止动作发送帧ID:00020001，数据:00 20 00 14 00 00 00 00 ;读取寄存器20点击位置，观察返回值。 | 2.接收帧ID:00000100,心跳数据00 20 00 14 00 03 D3 F3。 4.接收帧ID:00000100,心跳数据00 20 00 14 00 00 00 00。 | 2.接收帧ID:00000100,心跳数据00 20 00 14 00 03 D3 F3。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.接收帧ID:00000100,心跳数据00 20 00 14 00 00 00 00。是吗？ [ ]Yes,[ ]No
SRS-ADP200124 | 复位 掉电保存 | 功能需求 | TST-ADP200124 |  | 1.发送帧ID:00010001，数据:00 20 00 52 00 00 00 01 ;设置寄存器82为1 2.发送帧ID:00010001，数据:00 9F 10 00 00 01 E2 40 ;掉电保存 3.发送帧ID:00010001，数据:00 9F 00 03 00 00 00 00 ;设备复位，观察LED 4.发送帧ID:00020001，数据:00 20 00 52 00 00 00 00;查询寄存器82 5.观察设备返回数据 | 3.设备复位时LED彩色闪烁一下 5.接收帧ID:00000100;数据:** 20 00 52 00 00 00 01。 | 3.设备复位时LED彩色闪烁一下。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.接收帧ID:00000100;数据:** 20 00 52 00 00 00 01。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP200125 | 恢复出厂 | 功能需求 | TST-ADP200125 |  | 1.发送帧ID:00010001，数据:01 9F 10 01 00 01 E2 40 ;设备恢复出厂设置 2.设备断电重启。 3.发送帧ID:00020001，数据:00 20 00 52 00 00 00 00;查询寄存器82 4.观察设备返回数据 | 4.接收帧ID:00000100;数据:** 20 00 52 00 00 00 00。 | 4.接收帧ID:00000100;数据:** 20 00 52 00 00 00 00。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP200126 | 异常状态查询 LED指示 状态清除 | 功能需求 | TST-ADP200126 |  | 1.设备安装TIP使设备动作时无法顶出TIP头，发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 00 00 00 01 F4。直到设备不在动作观察设备LED状态，并观察设备返回数据。 2.发送帧ID:00010001，数据:00 20 00 3C 00 00 00 05设置寄存器60的值为5，先发送帧ID:00010001，数据:00 40 00 00 00 00 01 F4初始化，再发送帧ID:00010001，数据:00 40 01 00 00 00 07 D0吸液20ul指令，观察设备返回数据。 3.堵住枪头发送帧ID:00010001，数据:00 40 01 00 00 00 07 D0吸液20ul指令，观察设备返回数据。 4.发送帧ID:00010001，数据:00 20 00 2B 00 00 00 01设置寄存器43的值为1，设备不安装TIP头，发送帧ID:00010001，数据:00 40 01 00 00 00 07 D0吸液10ul指令，观察设备返回数据。 5.发送帧ID:00010001，数据:00 20 00 01 00 00 00 00设置寄存器1的值为0清除设备状态，观察设备返回数据。 | 1.顶出TIP头失败后蓝色LED连续闪烁两次，接收帧ID:00040100;数据:** 00 00 00 00 00 00 15顶出TIP头失败报警。 2.吸液后红色LED闪烁六次，接收帧ID:00040100;数据:** 00 00 00 00 00 00 19吸空报警。 3.吸液后红色LED闪烁四次，接收帧ID:00040100;数据:** 00 00 00 00 00 00 17吸堵报警。 4.吸液时红色LED闪烁一次，接收帧ID:00040100;数据:** 00 00 00 00 00 00 14未检测到TIP头报警。 5.设备LED不在闪烁，接收帧ID:00040100;数据:** 00 00 00 00 00 00 00状态空闲。 | 1.顶出TIP头失败后蓝色LED连续闪烁两次，接收帧ID:00040100;数据:** 00 00 00 00 00 00 15顶出TIP头失败报警。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.吸液后红色LED闪烁六次，接收帧ID:00040100;数据:** 00 00 00 00 00 00 19吸空报警。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.吸液后红色LED闪烁四次，接收帧ID:00040100;数据:** 00 00 00 00 00 00 17吸堵报警。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.吸液时红色LED闪烁一次，接收帧ID:00040100;数据:** 00 00 00 00 00 00 14未检测到TIP头报警。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 5.设备LED不在闪烁，接收帧ID:00040100;数据:** 00 00 00 00 00 00 00状态空闲。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP200127 | 寄存器读写 | 功能需求 | TST-ADP200127 |  | 1.发送帧ID:00020001，数据:00 20 00 0A 00 00 00 00 ;查询寄存器10，观察返回值。 2.发送帧ID:00020001，数据:00 20 00 17 00 00 00 00 ;查询寄存器23，观察返回值。 3.发送帧ID:00020001，数据:00 20 00 18 00 00 00 00 ;查询寄存器24，观察返回值。 4.发送帧ID:00020001，数据:00 20 00 19 00 00 00 00 ;查询寄存器25，观察返回值。 | 1.接收帧ID:00000100，数据:00 20 00 0A 00 00 00 00。 2.接收帧ID:00000100，数据:00 20 00 17 00 01 40 00。 3.接收帧ID:00000100，数据:00 20 00 18 00 00 10 00。 4.接收帧ID:00000100，数据:00 20 00 19 00 00 03 E8。 | 1.接收帧ID:00000100，数据:00 20 00 0A 00 00 00 00。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 2.接收帧ID:00000100，数据:00 20 00 17 00 01 40 00。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 3.接收帧ID:00000100，数据:00 20 00 18 00 00 10 00。是吗？ [ ]Yes,[ ]No 4.接收帧ID:00000100，数据:00 20 00 19 00 00 03 E8。是吗？ [ ]Yes,[ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
Note on F2: 1：选择USBCAN-2E-U,在弹框波特率选择500K 2：点击启动，弹框点击确定 3：选择高级操作 4：填写指令帧并勾选 5：点击发送

## 可靠性测试
SRS ID | 需求类别 | 需求描述 | TST-ID | 是否测试？ | 测试步骤 | 期望结果 | 观察结果 | Pass/Fail | 测试签名 | 备注
SRS-ADP160074 | 温度使用需求 | 1、能在规格书指定温度下长期使用，且不会出现性能异常； | TST-ADP160077 |  | 1.设定高低温试验箱：温度35℃和温度15℃，相对循环工作12小时。 2.连接好线路和液路； 3.将ADP16放置在设置好的高低温试验箱，通过串口调试助手发送循环指令。 4.观察设备运行情况。 | 4.在高温和低温交替条件下能长期正常工作，无卡滞。 | 4.在高温和低温交替条件下能长期正常工作，无卡滞。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail |  | 温湿度箱
SRS-ADP160075 | 温度使用需求 | 2、通过规格书指定温度范围的试剂，且能长期使用、不会出现性能异常； | TST-ADP160078 |  | 见TST-ADP160066
SRS-ADP160076 | 温度使用需求 | 3、SADP16应满足操作环境温湿度：15~35℃，40~80%（无冷凝水）（帝肯：20~85%？） | TST-ADP160079 |  | 1.设定高低温试验箱：温度35℃，相对湿度80%和温度15℃，相对湿度10%循环工作2h。 2.连接好线路和液路； 3.将ADP16放置在设置好的高低温试验箱，通过串口调试助手发送循环指令。 4.观察设备运行情况。 | 4.在高温高湿和低温干燥交替条件下能正常工作，无卡滞。 | 4.在高温高湿和低温干燥交替条件下能正常工作，无卡滞。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160077 | 温度使用需求 | 4、SADP16应满足存储环境温湿度：-20~70℃，40~80%（无冷凝水） | TST-ADP160080 |  | 1.设定高低温试验箱参数：温度70℃，湿度80%,24h和温度-20℃,时间24h； 2.样品不含包装放置于高低温试验箱内； 3.高低温试验箱停止工作后取出样品检查外观及测试相关性能。 4.观察设备运行情况。 | 4.高、低温存储后ADP的相关性能满足要求。 | 4.高、低温存储后ADP的相关性能满足要求。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160079 | 海拔使用需求 | 1、能在规格书海拔0-2000m下长期使用，且不会出现性能异常； | TST-ADP160082 |  | 1.将ADP16安装在测试工装上，放入海拔试验箱。 2.设置气压为101.3kpa（对应2000m海拔）。 3.发送初始化、吸排液指令。 4.观察设备运行情况。 5.设置气压为78.9kpa（对应0m海拔）。 发送初始化、吸排液指令。 6.观察设备运行情况。 | 4.海拔2000吸排液正常（对应101.3KPa环境气压）。 6.海拔0吸排液正常（对应78.9KPa环境气压）。 | 4.海拔2000吸排液正常（对应101.3KPa环境气压）。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 6.海拔0吸排液正常（对应78.9KPa环境气压）。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail |  | 海拔试验箱
SRS-ADP160081 | 可靠性需求 | 1、SADP16应当满足100万次全行程使用寿命（包含线缆）； | TST-ADP160084 |  | 1.连接设备线路，通电。 2.拨码开关4拨到on在拨回off，使产品在满工作行程往复工作，每触发一次光耦为一个周期（次），连续运行1万次。100万次以后测试相关性能（精度、CV，测试方法见测试用例TST-ADP160042），记录于附表。 | 2.设备性能（精度、CV）和电气原件（电机、光耦、线缆）满足宣称。 | 2.设备性能（精度、CV）和电气原件（电机、光耦、线缆）满足宣称。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160082 | 可靠性需求 | 跌落测试 | TST-ADP160086 |  | 1.将整箱产品规范包装好； 2.先后从1m高度按照包装箱六面三棱一角循环跌落两次； 3.取出样品后检查外观及测试产品相关性能。（参考文件） | 3.ADP16受冲击后外观的不受影响，性能满足要求。 | 3.ADP16受冲击后外观的不受影响，性能满足要求。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160083 | 可靠性需求 | 振动测试 | TST-ADP160087 |  | 1.将ADP16按工作位置安装在振动试验台上(非工作状态)。 2.设置振动台参数：按“X、Y、Z三个方向每个方向从10HZ-55HZ循环扫频，扫频速度10ct/min”，时间30min。 3.按下振动台启动按钮进行测试，测试完成后，进行以下三个测试： a.观察样品有无开裂，螺丝松动等外观变化， b.测试相关性能， c.最后拆解样品，确认内部物件完好，螺丝连接可靠。 | 1.无功能性的损坏，可以正常使用。 2.外观无任何部件松动，弯曲等明显外观缺陷损坏（见性能/功能标准表）。 | 1.无功能性的损坏，可以正常使用。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 2.外观无任何部件松动，弯曲等明显外观缺陷损坏（见性能/功能标准表）。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160084 | 可靠性需求 | 运行噪音测试 | TST-ADP160088 |  | 1.在环境噪音≤40dB下，将ADP16固定在测试平台上，分贝仪放在距离ADP16 1m，高度距地1.5m处。 2.连接好线路。 3.测试并记录吸排液噪音值。 | 3.噪音≤65dB | 3.噪音≤65dB。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail

## 可制造、可装配测试
SRS ID | 需求类别 | 需求描述 | TST-ID | 是否测试？ | 测试步骤 | 期望结果 | 观察结果 | Pass/Fail | 测试签名 | 备注
SRS-ADP160083 | 可制造性需求 | 1、零部件制造需尽量满足各项零部件制造指南； | TST-ADP160090 |  | 1.可采购性：采购周期短、材料常用物料、成本易于控制，来料质量满足要求。 2.可加工装配性：半成品和成品易于加工、装配，不涉及特种加工。 3.可生产测试性：生产作业指导书、测试夹具和测试设备的具备。 4.产品数据可制造性：齐套性、合理性及订单旅行系统的完整。 | 1.满足可采购性。 2.可加工装配性。 3.可生产测试性和产品数据可制造性的要求。 | 1.满足可采购性。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 2.可加工装配性。是吗？ [ ]Yes, [ ]No 3.可生产测试性和产品数据可制造性的要求。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail
SRS-ADP160084 | 可制造性需求 | 2、零部件不得有采购风险的设计和材料（如特殊工艺、有毒有害零件，高污染工艺）； | TST-ADP160091 | 不适用
SRS-ADP160086 | 产品的可装配性需求 | 1、装配需满足SADP16批量生产要求（能自动化生产） | TST-ADP160093 | 不适用
SRS-ADP160087 | 产品的可装配性需求 | 2、装配有明确的定位防呆设计，不得出现装配过程易产生反转错装的可能； | TST-ADP160094 |  | 1.组装/拆卸是否要干涉，是否需借用专用工具； 2.在SOP规定的时间内能否完成组装——测试——包装； 3.维护/维修的零件拆卸时是否涉及其他不相关零件。 | 1.组装/拆有空间足够，常用工具； 2.在SOP规定的时间内能完成组装——测试——包装； 3.维护/维修的零件拆卸时尽量不涉及其他不相关零件。 | 1.组装/拆有空间足够，常用工具；是吗？ [ ]Yes, [ ]No 2.在SOP规定的时间内能完成组装——测试——包装；是吗？ [ ]Yes, [ ]No 3.维护/维修的零件拆卸时尽量不涉及其他不相关零件。是吗？ [ ]Yes, [ ]No | [ ]Pass, [ ]Fail

## 安全及法规测试
SRS ID | 需求类别 | 需求描述 | TST-ID | 是否测试？ | 测试步骤 | 期望结果 | 观察结果 | Pass/Fail | 测试签名 | 备注
SRS-ADP160090 | 产品防护等级需求 | 1、防尘以及防水等级要求需满足IP54以上的等级要求； | TST-ADP160097 | 不适用
SRS-ADP160092 | 产品安规需求 | SADP16需满足欧盟（CE）指令的以下标准： EN55014-1:2006/A2:2011 EN55014-2:1997/A2:2008 EN61000-3-3:2013 EN61000-3-2:2014 | TST-ADP160099 | 委外
SRS-ADP160093 | 安全法规需求 | 2、SADP16需满足欧盟《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》RoHS指令的以下标准： IEC62321:2013 IEC62321-4:2013 IEC62321-5:2013 UL60950-1？ | TST-ADP160100 | 不适用
SRS-ADP160094 | 安全法规需求 | 3、SADP16需满足UL电气安全标准： 通过UL 认证的组件（标准IEC 61010-1：2004）； ESD：EN 61000-4-2 EMI：EN 61000-4-3 EMC：EN 55011, Class B | TST-ADP160101 | 不适用

## 排液精度
Tip头规格ul | 排液量ul | 排液方式 | 精度% | CV% | 本次测试精度 | 本次测试CV | 吸液参数 | 排液参数
10 | 2 | 单吸单排 | ≤6 | ≤8
10 | 5 | 单吸单排 | ≤2.5 | ≤1.5
10 | 10 | 单吸单排 | ≤3 | ≤2
50 | 5 | 单吸单排 | ≤5 | ≤2
50 | 10 | 单吸单排 | ≤3 | ≤1
50 | 50 | 单吸单排 | ≤2 | ≤0.75
200 | 10 | 单吸单排 | ≤5 | ≤2
200 | 50 | 单吸单排 | ≤2 | ≤0.75
200 | 200 | 单吸单排 | ≤1 | ≤0.75
1000 | 10 | 单吸单排 | ≤7.5 | ≤3.5
1000 | 100 | 单吸单排 | ≤2 | ≤0.75
1000 | 1000 | 单吸单排 | ≤1 | ≤0.75
1000 | 100 | 单吸多排 | ≤3 | ≤2
1000 | 50 | 单吸多排 | ≤5 | ≤2
1000 | 20 | 单吸多排 | ≤7.5 | ≤3
200 | 50 | 单吸多排 | ≤5 | ≤1.5
50 | 10 | 单吸多排 | ≤6 | ≤3

## 工装、工具
序号 | 工装名称 | 工装功能说明
1 | 精度测试工装 | 测试排液精度是否合格
2 | 功能老化工装 | 验证和老化SADP16取TIP头、取到TIP头后光耦触发、退TIP头、吸排液、液面探测等功能
3 | Z轴 | ADP需要下降参数的测试项
4 | 喷嘴偏差测试工装 | 测试喷嘴水平面XY方向偏差
序号 | 工具名称 | 量程范围 | 精度要求 | 数量 | 校准日期
1 | 万用表 | / | / | 1
2 | 稳压电源 | 0-30V | 0.1V
3 | 精密电子秤 | 0-4Kg | 0.1g | 1
4 | 高低温试验箱 | -20-120℃ | 1℃ | 1
5 | 分贝仪 | 0-120dB | 0.1dB | 1
6 | 震动试验台 | 5-2700Hz | / | 1
7 | 示波器 | 50MHz 1GSa/s | / | 1
8 | 游标卡尺 | 0-20cm | 0.1cm | 1
序号 | 被测设备 | 物料号 | 软件名称

## 测试环境
| 工作条件 | 测试环境条件 | 备注
环境温度： | 15℃ to 35℃ | 10℃ to 35℃ | /
相对湿度： | 40% to 80% | 30% to 80% | /
大气压力： | 78.9kPa～101.3kPa | 70.0kpa to 106.0kpa | /
其它 | / | / | /